医用电气设备受理说明

对于执行GB 9706.1标准的医用电气设备送检前必须提供以下资料和元器件样品：

一、相关资料：

1. 文件

包括送检设备的技术要求、随机文件（使用说明书和技术说明书）等。

2.技术资料

1）产品的预期用途说明、组成、安装图、工作原理说明、电路路图、电气绝缘图等有助于了解设备特征的资料，其中网电源部分和应用部分相连的电气部分必须有详细的电路图。对设备在单一故障时起保护作用的部件应做出详细说明。

2）网电源部分、应用部分和其他对保证设备的安全起到重要作用的任何元器件应作为安全关键元器件（包括电源线、电源插头、电源连接器、电源线组件、X电容、Y电容、熔断器、电感、滤波器、电源开关、过流释放器、熔断器、熔断器座、变压器、热保护装置、网电路部分电路板、开关电源、电机、绝缘材料、隔离器件、压力容器或受压部件、过压安全装置、电池、内部网电源电线等元器件），安全关键元器件应提供电气安全认证证书，还应提供电机、热保护装置、受压部件和过压安全装置的技术参数，并请填写表1《关键件列表》。

3）有电源变压器的，请填写表4《电源变压器参数表》，提供变压器的结构图、电气图和电气参数（初级、次级的额定电压、额定电流，熔断器、过电流释放器、热断路器等保护装置的型号/规格和电气绝缘要求等）。

3. 按防电击类型分类、按防电击的程度分类、按对进液的防护程度分类、按运行模式分类、绝缘图等产品主要安全特征，填写《医用电气设备样品基本信息》。

4. 填写《常用医用电气设备随机文件内容确认表》。

5. 填写《GB9706.1-2007 外部标记确认表》。

6. 如含设备含有报警功能，填写《YY0709-2009报警信息确认表》。

7. 填写《声明书》和表3《提交的资料清单》。

注：如资料为外文的，应同时提供中文译稿。

二、需提供的关键件样品

送检设备如有下列关键件，应提供样品，数量如下，并请填写表2《提交的关键件清单》：

1）含有电源变压器的，应提供数量为次级绕组的组数加1个（浸过漆的），另外再提供未浸漆未封装的半成品变压器1只。

2）熔断器(包括热熔断器和过流释放器)每型号至少2个。

3）熔断器座每型号1个。

4）电源输入插口1个。

5）电源插座至保险丝座之间的电线一段0.5m长。

6）手持式和脚踏式控制装置1套（若适用）。

7）电源软电线1条（含插头）。

8）规定的清洗消毒灭菌物质1份。

9）开关电源每型号1个（若适用）。注：若提供电源适配器，在保证适配器可正常工作下，拆开其外壳。

10）电源开关1个。

11）电机每型号1个。

12）热保护装置每型号1个。

13）过压安全装置每型号1个。

14) 有耐热要求的绝缘材料（如非金属外壳）无耐热证明：应提供至少2.5mm厚、20mm的方形或圆形样条一块。

15）配合检测的应用部分（若适用）。

16)对安全关键件已获相关安全认证证书的，但认证标准与GB9706.1-2007不同的，应提供该元件。

注：在检测过程中，发现缺少所需资料和试验元件的，将会通知委托方，请委托方及时提供。

表1  关键件列表

| 序号 | 名称 | 有/否 | 制造商 | 规格型号 | 认证标准 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | □ |  |  |  |  |
| 2 | 电源插头 | □ |  |  |  |  |
| 3 | 电源连接器 | □ |  |  |  |  |
| 4 | 电源线组件 | □ |  |  |  |  |
| 5 | 电源输入插口 | □ |  |  |  |  |
| 4 | X电容 | □ |  |  |  |  |
| 5 | Y电容 | □ |  |  |  |  |
| 6 | 电感 | □ |  |  |  |  |
| 7 | 滤波器 | □ |  |  |  |  |
| 8 | 电源开关 | □ |  |  |  |  |
| 9 | 过流释放器 | □ |  |  |  |  |
| 10 | 熔断器 | □ |  |  |  |  |
| 11 | 熔断器座 | □ |  |  |  |  |
| 12 | 变压器 | □ |  |  |  |  |
| 13 | 热保护装置 | □ |  |  |  |  |
| 14 | 网电源部分电路板 | □ |  |  |  |  |
| 15 | 开关电源 | □ |  |  |  |  |
| 16 | 电机 | □ |  |  |  |  |
| 17 | 绝缘材料 | □ |  |  |  |  |
| 18 | 隔离器件 | □ |  |  |  |  |
| 19 | 压力容器或受压部件 | □ |  |  |  |  |
| 20 | 过压安全装置 | □ |  |  |  |  |
| 21 | 电池 | 单体电池 | □ |  |  |  |  |
|  |  | 电池组 | □ |  |  |  |  |
| 22 | 内部网电源电线 | □ |  |  |  |  |
| 23 | 医用电气系统中的非医用电气设备 | □ |  |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |  |

注: 请在“有/否”栏打“√”填写。若有其他关键件，请补充填写。

请附上该表中适用的关键件证书。

表2  提交的关键件清单

| 序号 | 元件名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源变压器 |  |  |  |
| 2 | 熔断器 |  |  |  |
| 3 | 熔断器座 |  |  |  |
| 4 | 电源输入插口 |  |  |  |
| 5 | 电线一段 |  |  |  |
| 6 | 手持式/脚踏控制装置 |  |  |  |
| 7 | 电源软电线 |  |  |  |
| 8 | 规定的清洗消毒灭菌物质 |  |  |  |
| 9 | 开关电源/适配器 |  |  |  |
| 10 | 电源开关 |  |  |  |
| 11 | 电机 |  |  |  |
| 12 | 热保护装置 |  |  |  |
| 13 | 过压安全装置 |  |  |  |
| 14 | 绝缘材料 |  |  |  |
| 15 | 配合检测的应用部分 |  |  |  |

注：该表内容对应《医用电气设备受理说明》，提交的关键件要求见《医用电气设备受理说明》。

该表为提交的关键件实物清单。若有其他关键件，请补充填写并提交。

表3  提交的资料清单

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 |  |  |  |
| 2 | 技术说明书 |  |  |  |
| 3 | 安装图 |  |  |  |
| 4 | 工作原理图 |  |  |  |
| 5 | 电路图 |  |  |  |
| 6 | 电气绝缘图 |  |  |  |
| 7 | 网电源部分线路图 |  |  |  |
| 8 | 故障保护原理说明 |  |  |  |
| 9 | 关键件列表及证书 |  |  |  |
| 10 | 提交的关键件清单 |  |  |  |
| 11 | 电源变压器参数表 |  |  |  |
| 12 | 电源变压器资料 |  |  |  |
| 13 | 电机技术参数 |  |  |  |
| 14 | 热保护装置技术参数 |  |  |  |
| 15 | 受压部件技术参数 |  |  |  |
| 16 | 过压安全装置参数 |  |  |  |
| 17 | 医用电气设备样品基本信息 |  |  |  |
| 18 | 声明书 |  |  |  |
| 19 | 常用医用电气设备随机文件内容确认表 |  |  |  |
| 20 | GB9706.1-2007 外部标记确认表 |  |  |  |
| 21 | YY0709-2009报警信息 |  |  |  |

表4 电源变压器参数表

| 设备中变压器代号： |
| --- |
| 变压器材料绝缘等级： □A级材料 □ B级材料 □ E级材料 □ F级材料 □ H级材料 |
| 变压器初、次级绕组之间（A-e）符合双重或加强绝缘要求 |
| 初级绕组 | 输入电压： V | 额定输入电流： A |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组 | 次级绕组一共有 组 |
| 次级绕组1 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组2 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |

注：请完整填写本表，次级绕组超过2组的请填写补充表格。

表4 电源变压器参数表（补充）

| 次级绕组3 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组4 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组5 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |

## 样 品 基 本 信 息

| 医用电气设备 |
| --- |
| 样品名称 |  |
| 样品型号 |  |
| 样品编号／批号 |  |
| 样品描述 | a) 结构组成： （请只描述送检样品的组成） b）用途： c）主要特征参数： d) 样品尺寸（长×宽×高）： e) 重量： 备注：按送检样品进行描述 |
| 电源 | 交流电源 输入电压： | 频率： | 额定输入功率或电流： |
|  | □单相 | □L+N+PE | □L+N |
|  | □三相 | □L1+L2+L3+N+PE | □L1+L2+L3+N | □L1+L2+L3+PE |
|  | 内部电源 | 电池类型： | 供电电压： |
|  | 直流电源 | 供电电压： | 额定输入功率或电流： |
| 电气安全特征 |
| 防电击类型 | □内部电源 □I类设备 □Ⅱ类设备 |
| 防电击程度 | □B型应用部分 □BF型应用部分 □CF型应用部分 □防除颤B型应用部分 □防除颤BF型应用部分 □防除颤CF型应用部分 |
| 进液防护程度 | □ 普通设备（IPX0） □ 其它设备（IPX ） |
| 使用易燃麻醉气体的安全程度 | □ 不能在有易燃麻醉气和空气、氧气或氧化亚氮的混合气体情况下使用。 □ AP类设备 □ APG类设备 |
| 消毒灭菌方法 |  |
| 设备类别 | □固定式 □非移动式 □移动式 □手持式 □可携带式 |
| 电源连接方式 | □永久性连接式设备 □可拆卸的电源软电线 □不可拆卸的电源软电线 |
| 运行模式 | □ 连续运行 □ 短时运行（规定的运行时间： ） □ 间歇运行（规定的运行/停机时间： ） □ 短时加载连续运行（允许的加载时间： ） □ 间歇加载连续运行（允许的加载/卸载时间： ） |

注：1、为避免设备与文档及文档间的样品基本信息不一致，影响检测，务必认真填写该表。检测将基于该表中的安全特征和参数进行！

2、该表中的信息应与技术要求一致。

常用医用电气设备随机文件内容确认表

随机文件内容的确认说明：

为保障检测任务的高效进行。请在送检时，参照目录标准在对应位置填写随机文件(说明书) 内容确认表，以确认随机文件与标准要求的符合性，以避免条款内容缺失。

填写要求：

- 若适用，请在“适用情况”勾选框中打勾，并在“对应文档名称及其位置”栏中填写对应的文档名称和位置（例如第几页第几行）。

- 若不适用,请填写不适用理由。

- 若表格内容的“适用情况”和“对应文档名称及位置/不适用理由”栏皆为空白，表示该内容缺失，不符合标准要求。

- 请根据产品选择填写该产品适用标准的随机文件内容确认表，下页目录例举了常用的标准名称。送检设备不适用的标准，其随机文件内容确认表不必提交。

- 填写内容错误可能导致相关项目不合格，务必认真完整填写。

举例：

| 标准 条款 | GB9706.1-2007标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2 | 使用说明书 |
| a) | 一般内容 |
|  | —使用说明书应说明设备的功能和预期用途。 | ☑ | XX说明书第3页第2行 |
|  | 消耗材料的更换等的说明。 | □ | 设备未使用消耗材料 |

常用医用电气设备随机文件内容确认表

目录

GB7247.1-2012随机文件内容确认表

GB9706.1-2007随机文件内容确认表

GB9706.4-2009随机文件内容确认表

GB9706.15-2008随机文件内容确认表

GB9706.19-2000随机文件内容确认表

GB9706.20-2000随机文件内容确认表

GB9706.27-2007随机文件内容确认表

GB11243-2008随机文件内容确认表

YY0455-2011随机文件内容确认表

YY0636.1-2008随机文件内容确认表

YY0669-2008随机文件内容确认表

YY0732-2009随机文件内容确认表

YY0827-2011随机文件内容确认表

GB7247.1-2012随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB7247.1-2012条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 用户资料 |
| a） | 正确装配、维护及安全使用的详细说明，包括为了避免可能受到的有害激光辐射的照射采用明显的警告和适用的分类限制说明。 | □ |  |
| b） | 1M类和2M类产品的附加警告。 | □ |  |
| c） | 对于高于1类AEL的激光辐射，在操作和维护过程中从防护罩发射出的辐射样式要加以说明： 波长； 光束发散角； 脉冲宽度和重复频率； 最大功率或能量输出。 | □ |  |
| d） | 对于嵌入式激光产品和其他组合激光产品，说明组合激光产品的信息。 | □ |  |
| e） | 在适当和有关的地方，3B类和4类激光产品适用的MPE和NOHD。 | □ |  |
| f） | 在适当的地方，选择眼保护信息。 | □ |  |
| g） | 提供欲贴在激光产品上或准备连同激光产品一道提供的所有要求标记及危害警告的字迹清楚的复制件（颜色任意）。 | □ |  |
| h） | 在操作手册中清楚指出所有激光窗口的设置位置。 | □ |  |
| i） | 控制、调整及使用和维护程序一览表，包括警告“注意：若不按此规定使用控制或调整装置、或执行各步操作，就可能引起有害的辐射照射”。 | □ |  |
| 6.2 | 采购及检修说明 |
| a） | 每个激光产品的分类和警告应在总目录、规范活页和明细手册中说明，如果适合，包括6.1 b）中的规定； | □ |  |
| b） | 对检修人员、销售商及其他需要者，应提供详细说明书。 | □ |  |

# GB9706.1-2007随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB9706.1-2007标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | 随机文件 |
| 6.8.1 | 概述 |
|  | 设备应附有至少包括使用说明书。 | □ |  |
|  | 技术说明书。 | □ |  |
|  | 供使用者查询的地址在内的文件。 | □ |  |
|  | 若使用说明书和技术说明书是分开的，则在第5章中规定的所有适用的分类都应包含在两个说明书中。 | □ | 注：该条应适用，所有适用的分类都应包含在说明书中。 |
|  | 如果制造商没有把第6.1规定的所有标记永久贴牢在设备上，则应完整无缺地包含在随机文件中，见6.1d）。 | □ |  |
|  | 警告性声明和（标在设备上的）警告性符号的解释应在随机文件中给出。 | □ |  |
| 6.8.2 | 使用说明书 |
| a) | 一般内容 |
|  | —使用说明书应说明设备的功能和预期用途。 | □ |  |
|  | —使用说明书应提供能使设备按其技术条件运行的全部资料。它应包括以下： | □ |  |
|  | 各控制器、显示器和信号的功能说明。 | □ |  |
|  | 操作顺序。 | □ |  |
|  | 可拆卸部件及附件的装、卸方法。 | □ |  |
|  | 消耗材料的更换等的说明。 | □ |  |
|  | —使用说明书应向使用者或操作者提供有关存在于该设备与其他装置之间的潜在的电磁干扰或其他干扰的资料，以及有关避免这些干扰的建议。 | □ |  |
|  | —如果使用别的部件或材料会降低最低安全度，应在使用说明书中对被认可的附件、可更换的部件和材料加以说明。 | □ |  |
|  | —使用说明书应向使用者和操作者详细说明由他们自己来进行的清洗、预防性检查和保养，以及保养的周期。 | □ |  |
|  | 这类说明书应提供安全地执行常规保养的资料。 | □ |  |
|  | 此外，使用说明书还应提出哪些部件应由其他人进行预防性检查和保养，以及适用的周期，但不必包括执行这种保养的具体细节。 | □ |  |
|  | —设备上的图形、符号、警告性声明和缩写，应在使用说明书中说明。 | □ |  |
| c) | 只打算将信号输入部分和信号输出部分与符合本标准要求的规定设备相连接时，应在使用说明书中予以说明[见19.2b )和19.2c )]。 | □ |  |
| d) | 与患者接触部件的清洗方法； | □ |  |
|  | 与患者接触部件的消毒方法； | □ |  |
|  | 与患者接触部件的灭菌方法。 | □ |  |
|  | 在必要时规定合适的消毒剂 | □ |  |
|  | 并列出这些设备部件可承受的温度、压力、湿度和时间的限制。 | □ |  |

# GB9706.1-2007随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB9706.1-2007标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| e) | 带有附加电源的电网供电设备 |
|  | 对带有附加电源的电网供电设备，若其附加电源不能自动地保持在完全可用的状态，使用说明书应提出警告，规定应对该附加电源进行定期检查和更换。 | □ |  |
|  | 如果某I类设备既可接至供电网运行，也可改由内部电源运行，则使用说明书应明确提出：如果外部的保护导线在安装或其布线的完整性有疑问时，设备应由内部电源来运行。 | □ |  |
| f) | 一次性电池的取出 |
|  | 配有一次性电池的设备，除非不存在产生安全方面危险的风险，使用说明书中应有警告：若在一段时间内不可能使用设备时，应取出这些电池。 | □ |  |
| g) | 可充电电池： 配有可充电电池的设备，在使用说明书中应有如何安全使用和保养的说明。 | □ |  |
| h) | 有特定供电电源或电池充电器的设备： 使用说明书应规定特定电源或电池充电器需保证符合本标准要求。 | □ |  |
| j） | 环境保护 |
|  | —指明有关废弃物、残渣等以及设备和附件在其使用寿命末期时的处理的任何风险。 | □ |  |
|  | —提供把这些风险降至最小的建议。 | □ |  |
| 6.8.3 | 技术说明书 |
| a) | 概述： |
|  | 技术说明书应提供为安全运行必不可少的所有数据。包括： | □ |  |
|  | —在6.1中提到的数据； | □ |  |
|  | —设备的所有特性参数，包括显示值或能够看到的指示的范围，准确度和精确度。 | □ |  |
|  | 除了使用说明书已包括的内容外，技术说明书还应指明为安装设备和将设备投入使用时要采取的一些特别措施和特别条件。 | □ |  |
| b) | 熔断器和其他部件的更换 |
|  | —在不能根据设备的标称电流和运行模式来决定连接在永久性安装设备之外的电源电路中的熔断器型号和标称值时，所要求的熔断器型号和标称值至少应在技术说明书中予以指明。 | □ |  |
|  | —技术说明书应包括在正常使用时会损坏的可更换部件和（或）可拆卸部件的更换说明。 | □ |  |

# GB9706.1-2007随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB9706.1-2007标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| c) | 电路图、元器件清单等 |
|  | 技术说明书应声明供应者可将按要求提供电路图、元器件清单、图注、校正细则，或其他有助于使用者的合格技术人员修理由制造商指定可修理的设备部件所必需的资料。 | □ |  |
| d) | 运输和贮存的环境条件 |
|  | 技术说明书应规定运输和贮存时的允许环境条件，这些条件在设备包装的外部应重复给出[见6.1V）]。 | □ |  |
| 10.2.2 | 电源 |
| b) | 内部电源如可更换，应由制造商规定。 | □ |  |
| 16 | 外壳和防护罩 |
| e) | 防止与带电部分接触的外壳应仅用工具才能移开；否则应采用—个自动装置在打开或移开外壳时，使这些部件不带电。 下列部件除外： 1）不用工具便可移开外壳或部件和允许操作者正常使用时触及的带电部分，这些带电部分的电压不应超过交流25V、直流或峰值60V，且由17g）1）～5）所述的一种方法与供电网相隔离的电源供电。 2）在取下灯泡后允许触及的灯座带电部分。 在这种情况下，使用说明书应提示操作者不要同时接触这类部件和患者。 | □ |  |
| 24.6 | 把手或其他提拎装置 |
| a) | 质量超过20kg且正常使用时要搬动的设备或设备部件，应备有合适的提拎装置，或在随机文件中应指明设备可安全起吊的位置或安装时宜如何搬运。 | □ |  |
| b) | 质量超过20kg，且被制造商规定为可携带式设备，应有合理布置的携带用把手，以便设备可能由两人或更多的人携带。 | □ |  |
| 44 | 溢流、液体泼洒、泄漏、受潮、进液、清洗、消毒、灭菌和相容性 |
| 44.2 | 溢流 |
|  | 设备的水槽或贮液器可能被装得太满或在正常工作中有溢流，则从水槽或贮液器中溢流出的液体应不应弄湿易受其危害的电气安全绝缘，也不应引起安全方面危险。 除非有标记或使用说明书的限制，否则当可移动式设备倾斜15°时，应不会产生安全方面危险。 | □ |  |
| 57 | 网电源部分、元器件和布线 |
| 57.1 | 与供电网的分断 |
| a) | 分断 |
|  | —分断装置应是或者装在设备上，或者 装在设备外，后者应在随机文件中说明（见6.8.3）。 | □ |  |

GB9706.4-2009随机文件内容确认表

| 序 号 | 项目名称 | GB9706.4-2009标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 （6.8.2） | aa）对于高频手术设备，应包含有选择和使用高频附件的资料，以防止不兼容和不安全操作（还可参见56.103）。 应告知操作者：要防止高频输出设定使最大输出电压[根据6.8.2ee]超过额定的附件电压。 应告知选用一个可监测中性电极时，要注意与操作者可使用的接触质量监测器的兼容性。 | □ |  |
|  |  | bb)使用高频手术设备的注意事项。这些事项应引起操作者对某些警告的注意，这些警告对于减少意外灼伤风险是必要的。如果适用，应特别给出以下忠告： | □ |  |
|  |  | 中性电极整个面积要可靠贴合到患者身体上，并且尽可能靠近手术部位（参见注1和注2）。 | □ |  |
|  |  | 2）患者不宜接触接地的或对地具有可观电容的金属部件（如：手术台支架等），为此建议使用抗静电隔板。 | □ |  |
|  |  | 3）要防止皮肤对皮肤（如患者肢体之间）的接触，譬如插入干纱布（参见注1和注2）。 | □ |  |
|  |  | 4）在同一患者身上同时使用高频手术设备和生理监护设备时，任何监护电极应尽可能远离高频电极，不建议使用针状监护电极。在所有情况下，建议使用带有高频电流限制装置的监护系统。 | □ |  |
|  |  | 5）放置手术电极电缆时要防止其与患者或其他引线相接触。暂时不用的手术电极要存放于与患者隔离的地方。 | □ |  |
|  |  | 6）对于高频电流可能流经人体较小横截面积部分的外科手术，最好使用双极技术，可防止不希望的组织损伤。 | □ |  |
|  |  | 7）对于预期效果，要选择尽可能低的输出功率。某些装置或附件在低功率设定下可出现安全危险。例如：在使用氩气束凝时，如果高频功率不足以使目标组织上产生一个快速封闭的痂面，则气栓风险就可能出现。 | □ |  |
|  |  | 8）对于在正常操作设定下正确运行的高频手术设备，当出现输出降低或中断时，可表示中性电极不正确应用或连接器接触不良。因此，在选择更高输出功率之前，要检查中性电极及其连接器的应用情况（参见注1和注2）。 | □ |  |
|  |  | 9）如果在胸部或头部范围进行电外科手术，要防止使用可燃性麻醉剂和氧化性气体如笑气（N2O）和氧气（手术前）将这些试剂吸除。 如有可能，宜使用不可燃试剂来清洗和消毒。 可以允许用可燃性试剂来清洗和消毒或用作为粘接剂的溶剂，但在高频手术进行之前要蒸发掉这些试剂。患者身体或凹槽（如脐眼）以及腔孔（如阴道）存在积聚可燃性试剂危险。在使用高频手术设备之前，宜将任何积聚的液体擦除干净。（还）要注意体内气体点燃危险。某些材料如棉花、毛料和纱布，当充满氧气时，可被高频手术设备正常使用时产生的火花所点燃。 | □ |  |

GB9706.4-2009随机文件内容确认表

| 序 号 | 项目名称 | GB9706.4-2009标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10）对于携带心脏起搏器或其他有源植入物的患者，可能存在危险，因为可能会产生对起搏器工作的干扰，或者损坏起搏器。如有疑问，要给出合适有效的建议。 | □ |  |
|  |  | 11）对于具有46.103b）所述工作模式的高频手术设备，应该给出相互影响的警告；来自另一个手术电极的输出在使用中可能改变 | □ |  |
|  |  | cc)警告：高频手术设备运行时产生的干扰可能对其他电子设备的运行有不利影响。 | □ |  |
|  |  | dd)建议使用者定期检查附件，特别是：电极电缆和内窥镜使用的附件要检查其可能的损坏。 | □ |  |
|  |  | ee)对于附属设备和手术附件包括单独提供的它们的零部件，要给出额定的附件电压。 | □ |  |
|  |  | ff)对于高频手术设备，每一种高频手术模式的最大输出电压和关于额定附件电压的说明如下： i)在最大输出电压（Umax）≤1 600V情况下， 应给出说明，附属设备和手术附件宜选用的额定附件电压≥最大输出电压。 | □ |  |
|  |  | ii)在最大输出电压（Umax）>1 600V情况下，用公式计算变量Y： 取变量Y或6中较小者。如果计算结果Y≤该高频手术模式的峰值系数，应给出说明，附属设备和手术附件宜选用的额定附件电压≥最大输出电压。 | □ |  |
|  |  | iii)在最大输出电压（Umax）>1 600V情况下，且峰值系数<上面计算的变量Y，要给予警告：在这种模式或设定下使用的任何附属设备和手术附件，其额定容量必须能够耐受实际电压和峰值系数的组合应力。 如果最大输出电压随输出设定而变，则应以图形给出作为输出设定函数的电压值资料。 | □ |  |
|  |  | gg)警告：高频手术设备的故障会引起输出功率非预期的增大。 | □ |  |
|  |  | hh)同专用的可监测中性电极相容性说明。 警告：如不使用相容的可监测中性电极，在中性电极与患者之间失去安全接触时，接触质量监测器是不会产生可闻报警的。 | □ |  |

GB9706.4-2009随机文件内容确认表

| 序 号 | 项目名称 | GB9706.4-2009标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ii)关于中性电极有效期的包装： —如标以单次使用，则要标上有效期。 —防止中性电极部位灼伤的必要提醒，例如限制输出设定和/或启动时间。 —如仅打算用于小患者，则要标以公斤（kg）数以指明预期使用的患者最大体重。 | □ |  |
|  |  | jj)关于使用可监测中性电极的说明 ——对于可监测中性电极，要说明其同专门的接触质量监测器的相容性。 | □ |  |
|  |  | kk) 打算施加患者电流的高频手术设备和高频手术附件，如预计电流超过500mA、持续时间超过2分钟，持续率＞50%，则应附上一些关于正确使用中性电极的说明、警告和提醒。 | □ |  |
| 2 | 技术说明书（6.8.3） | aa)功率输出数据——单极输出（对于所有可用的高频手术模式，任何可调的“混切”控制器设定在最大位置） | □ |  |
|  |  | 1：表示全输出控制设定和半输出控制设定下，在负载电阻范围至少为100Ω到2000Ω的功率输出关系图，必要时这个电阻范围应扩展以包含额定负载。 | □ |  |
|  |  | 2：表示在上述负载范围内一个规定负载电阻上的功率输出对输出控制设定的关系图。 | □ |  |
|  |  | bb）功率输出数据——双极输出（对aa）项规定的所有高频手术模式） 1）表示全输出控制设定和半输出控制设定下，在负载电阻范围至少为10Ω到1000Ω的功率输出关系图，必要时这个电阻范围应扩展以包含额定负载。 | □ |  |
|  |  | 2）表示在上述负载范围内一个规定负载电阻上的功率输出对输出控制设定的关系图。 | □ |  |
|  |  | cc）电压输出数据——单极和双极输出（对所有可用的高频手术模式）。 按6.8.2ee）要求的最大电压数据。 | □ |  |
|  |  | dd)按本标准19.3.101设计的应用部分 如果规定高频手术设备不带中性电极使用，对此应加以说明。如果高频手术设备或附属设备设计成只具有单一的、固定的输出设定，那么就可略去所述“半输出控制设定”。 | □ |  |
| 3 | 第三方提供的手术电极的互换性（56.103.1） | a)带有可拆卸手术电极的手术附件制造商应对预期加接到手术附件上去的任何手术电极配件给出尺寸及其精度要求。 | □ |  |
|  |  | b)带有可拆卸手术电极的手术附件制造商应在随机文件中规定预期可互换的手术电极。 | □ |  |

GB9706.4-2009随机文件内容确认表

| 序 号 | 项目名称 | GB9706.4-2009标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 可拆卸手术电极的拆卸力（56.103.2） | 可拆卸手术电极制造商应在手术附件的随机文件中规定其预期配用的手术附件。 a)可拆卸手术电极制造商应能牢固地装入规定的手术附件； | □ |  |
|  |  | b)在可拆卸手术电极插入规定的手术附件的情况下，其组件应符合本标准其他所有适用的要求。 | □ |  |

# GB9706.15-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB9706.15-2008条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 识别、标记和文件 | 6.8.201 系统（包括修改过的系统）应随附有安全和预期用途所必须的全部数据的文件。 | □ |  |
|  | 这些文件必须包括： a) 每台医用电气设备的随机文件（见GB9706.1-2007中6.8）； | □ |  |
|  | b) 每台非医用电气设备的随机文件； | □ |  |
|  | c）以下内容： ——若适用，组成系统的每台设备的清洗，消毒，灭菌的说明 | □ |  |
|  | ——在系统安装期间宜实施的附加安全措施 | □ |  |
|  | ——系统的哪些部分适合在患者环境中使用 | □ |  |
|  | ——在预防性维护期宜实施的附加安全措施 | □ |  |
|  | ——可移式多孔插座不宜放在地上的警告 | □ |  |
|  | ——其他附加的可移式多孔插座或延长线不应接入系统的警告 | □ |  |
|  | ——系统部件中未规定的组件不应接入系统的警告 | □ |  |
|  | ——系统中使用的任何可移式多孔插座的最大允许负载 | □ |  |
|  | ——由系统提供的可移式多孔插座，只能用于向组成系统的设备供电的说明 | □ |  |
|  | ——说明当组成系统的非医用电气设备预期由带隔离变压器的可移式多孔插座供电时直接同墙壁插座连接的风险 | □ |  |
|  | ——说明将非系统组成部分的电气设备接入可移式多孔插座的风险 | □ |  |
|  | ——任何为保证安全的环境条件限制（见通用标准的第十篇） | □ |  |
|  | ——操作者不应同时触及16.201提及的部件和患者的说明 | □ |  |
|  | d）建议 ——对安装者，要建议系统的安装方式以使用户取得最佳使用效果，和 | □ |  |
|  | ——对用户，要执行于此规定所有清洗、调节、消毒和灭菌程序 | □ |  |
| 环境条件 | 10.2.2.201系统中设备的供电电源来自于另外设备的，制造商应规定。 | □ |  |

GB9706.19-2000随机文件内容确认表

| 序号 | 标准条款 | 检测 项目 | GB9706.19-2000条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | 6 | 识别、标记和文件 | 有照明功能的内窥镜设备，应在灯泡附近提供永久固定、清晰易辨的标记，标注在供电装置的内部或外部给出型号和规格。但对照明灯泡设置在内窥镜未端的情况不适用，此时要在使用说明书中说明。 | □ |  |
| 2) | 6.8.2 | 使用说明书 | 补充条款： aa) 一般建议 内窥镜设备的使用说明书中必须给出涉及到安全使用的下述内容： 1)如果内窥镜设备功能失去的话，对其安全性危害的防护。 | □ |  |
|  |  |  | 2)每次使用之前，必须检查内窥镜和内窥镜附件插入人体内部的部分是否有引起安全性危害的粗糙表面、尖锐边缘或突出物。 | □ |  |
|  |  |  | 3)如果应用部分的表面温度会超过41℃时，必须有警告提示。 | □ |  |
|  |  |  | 4)对内窥镜光出射窗传输高能辐射光时，会引起光出射窗前部的高温危害必须提出警告，并提出将安全性危害降到最小的建议。 | □ |  |
|  |  |  | 5)照明灯泡的更换和对操作者及使用者烫伤和眼伤害，应提出安全性危害防止的建议。 | □ |  |
|  |  |  | 6)应给出由于气栓，例如，过量喷注气体、在高频电切手术以前的惰性气体或激光辅助气体，引起安全性危害的警告。 | □ |  |
|  |  |  | 7)是否适用互连条件的说明。 | □ |  |
|  |  |  | 8)当内窥镜使用了带有能量的内窥镜附件时，应提出患者漏电流会增加的警告。特别重要的是，若使用 CF型应用部分的内窥镜，选择使用使总的漏电流为最小的CF型内窥镜附件说明。 | □ |  |
|  |  |  | bb)使用高频手术设备的建议当内窥镜设备和（或）内窥镜附件使用高频手术设备时，必须给出涉及安全使用的以下内容： 内窥镜和内窥镜附件的高频兼容性，对于每一个要使用的模式（见42.101），要指定内窥镜和内窥镜附件的最大额定重复峰值电压，同时，要说明不得使用更高的重复峰值电压。 在使用高频内窥镜附件的区域，避免爆炸气体浓度情况下的安全性危害的说明。 | □ |  |

GB9706.19-2000随机文件内容确认表

| 序号 | 标准条款 | 检测 项目 | GB9706.19-2000条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cc) 使用激光设备时的建议 当内窥镜设备或内窥镜附件使用激光设备时，必须给出涉及安全使用的内容，包括避免对操作者潜在眼睛伤害及配带适宜的防护眼镜，或在内窥镜目镜上配上适宜的滤光片。 | □ |  |
|  |  |  | dd) 应用其他医用电气设备的建议内窥镜设备与其他医用电气设备使用时，应提出避免由于共同使用所产生的潜在安全性危害的建议。 | □ |  |
| 3) | 42.3 | 超温 | c) 插入部分的温度，除光出射部分外，不得超过41℃。但与内窥镜附件一起使用时，仅在短时间内，该表面温度可以超过41℃，最大温度不得超过50℃。在此情况下，内窥镜附件的使用说明书应给出适当的警告和避免对患者的安全性危害的方法建议。(环境温度为25℃) | □ |  |
|  |  |  | 光出射部分可以超过41℃，但在使用说明书中应给出适当警告和避免对患者和操作者的安全性危害的方法建议。应包括该表面温度所引起的潜在的临床后果的描述（例如，永久的组织伤害或灼伤）（见6.8.2aa）3)）。 | □ |  |
| 4) | 42.5 | 防护件 | 光源的照明灯泡不用工具就可以更换，但必须在更换盖上或附近标注标记（采用GB 5465.2的5041符号），并且必须在使用说明书（见6.8.2aa）5)）中给出警告。 | □ |  |

GB9706.20-2000随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB9706.20-2000条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2 | 使用说明书 | □ |  |
| a) | 一般内容 | □ |  |
| e) | 如果部件需要进行定期检查，使用说明书必须给出时间间隔，说明要做的工作及规定检查人员需要的资质。 | □ |  |
|  | 充分说明合理的安装、使用者的维护和安全的使用，包括有关注意避免可能出现的有害激光辐射清楚的警告。 | □ |  |
|  | 对配备每一适用附件的激光设备，要给出正常使用时标称眼危害距离（NOHD）数据，该数据应该从GB7247-1995附录A4导出。 | □ |  |
|  | 以SI单位表述的激光辐射的光束发散角、脉宽及最大激光输出值，并说明累积测量不确定度的大小，和出厂后任一时间测量时附加到出厂时测量值上的预计增值。 | □ |  |
|  | 要有加在激光设备上所有必需的激光标记和危险警告标记的清晰的复制品，颜色可任意。 | □ |  |
|  | 要有依据本标准50.2定期校准激光输出的资料和指导手册，资料必须包含对测量设备、校准频次和有关激光输出定期校准的明确要求的规定。 | □ |  |
|  | 要清楚指明所有激光窗口的位置。 | □ |  |
|  | 要列出控制器件、调整器件的清单及使用者操作和维护的程序，包括警告：“注意：如不按规定方法使用控制器件、调节器件或进行操作，会产生危险的辐照量。” | □ |  |
|  | 要说明包括激光输出特征在内的光束传输系统。 | □ |  |
|  | 要有一提示，说明激光设备在不使用时应该妥为保管，以防止不恰当的使用，例如：不使用激光设备时要从钥匙开关上取走钥匙。 | □ |  |
|  | 对眼睛防护的详细说明（参见GB7247-1995的10.8）。 | □ |  |
|  | 使用排烟和排尘装置时，在合适的位置要有详细说明，包括警示性说明：“注意：激光器（排出的）烟尘可能含有生物组织微粒”。 | □ |  |
|  | 要有关于光纤在插入、极度弯曲或不恰当固定时引起的潜在危害的资料，说明不按制造者规定操作会导致光纤或传输系统的损坏和（或）对患者或使用者造成伤害。 | □ |  |
|  | 要有检查传输系统完整性的良好方法的建议。 | □ |  |

| 标准 条款 | GB9706.20-2000条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对使用者要有如下资料：必须避免使用易燃麻醉剂或氧化性气体如氧化亚氮（N2O）和氧气。某些材料在富含氧气时会被正常使用的激光设备产生的高温点燃。 | □ |  |
|  | 对使用者要有如下资料：必须避免使用易燃麻醉剂或氧化性气体如氧化亚氮（N2O）和氧气。某些材料在富含氧气时会被正常使用的激光设备产生的高温点燃。 | □ |  |

GB9706.20-2000随机文件内容确认表

# GB9706.27-2007随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB9706.27-2007标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.8.2 | 使用说明书 |
| a) h) |  |
|  | 必须说明设备的功能和计划用途。 | □ |  |
|  | 必须向使用者操作者提供关于存在于设备和其他装置之间潜在的电磁或其他干扰的资料以及对于避免这些干扰的建议。 | □ |  |
|  | 1) 推荐使用的输注管路的清单。 | □ |  |
|  | 2)使用不适合的输注管路所造成的后果警告。 | □ |  |
|  | 3)制造商推荐的与设备一起使用的专用附件清单。 | □ |  |
|  | 4)有关安装设备时所允许的安装方位，安装方法和注意事项，例如杆的稳定性。 | □ |  |
|  | 5)装载，灌注，更换和重装输注管路的说明，以及有关输注管路更换间隔的说明以确保其规定的性能。 | □ |  |
|  | 6)关于输注管路上夹子的使用，自流状况的避免和更换药液容器步骤的说明。 | □ |  |
|  | 7)若性能与重力有关，患者心脏上方允许的药液容器高度的范围。 | □ |  |
|  | 8)防止空气输入患者体内的方法。 | □ |  |
|  | 9)设备产生的最大输液压力和阻塞报警阈值（压力）的说明。 | □ |  |
|  | 10)设备运行在最小速度和中速以及最大和最小可选阻塞报警阈值（压力）时，阻塞报警触发所需的最长时间。 | □ |  |
|  | 11)设备运行在中速并且达到最小和最大阻塞报警阈值（压力）时，产生的丸剂量的说明。 | □ |  |
|  | 12)提供阻塞缓解前（如果有）控制丸剂的方法说明。 | □ |  |
|  | 13)若设备不能作为便携式设备使用，向操作者明确有关的说明。 | □ |  |
|  | 14)滴数检测器所需的预防措施，例如，有关替换，清洗，液位及环境亮度的要求。 | □ |  |
|  | 15)推荐的设备清洗和维护具体方法。 | □ |  |
|  | 16)当设备使用内部电源供电并以中速运行时，通常的运行时间。 | □ |  |
|  | 17)保持开放速度的说明，以及何时开始 | □ |  |
|  | 18)有关报警及其运行环境的说明。 | □ |  |
|  | 19)在某种情况下，可能 无法维持规定精确度的警告。 | □ |  |
|  | 20）其他输液系统或附件连接至患者管路时有关的安全方面危险的指导。 | □ |  |
|  | 21)灌注/清洗或丸剂控制运行时获得的速度以及每一被抑制的报警的说明。 | □ |  |

# GB9706.27-2007随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB9706.27-2007标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 22)与可能影响设备安全运行的外部射频干扰或电磁辐射有关的安全危险方面的警告说明。 | □ |  |
|  | 23) 可选择的速度范围以及选择的增量。 | □ |  |
|  | 24)操作者检查正确的报警功能和设备的操作安全性试验的指导。 | □ |  |
|  | 25）根据表102所给的速度，按照条款50.101至50.108的试验方法得出的数据并向操作者解释该数据的说明。 | □ |  |
|  | 26）关机后，电子记忆功能保存的时间。 | □ |  |
|  | 27）对于特殊使用设备，被单位时间除的容量转换因数。 | □ |  |
|  | 28）单一故障状态下可能传输的最大容量。 | □ |  |
|  | 29）若设备连接了遥控装置，有关其安全运行的指导。 | □ |  |
|  | 30） 使用的电池型号及其有效性的有关信息。 | □ |  |
|  | 31） IP等级的说明。 | □ |  |
| e) | 对由电网供电并带有附加电源的设备，若有其附加电源不能自动地保持在完全可用状态，使用说明书必须提供警告，规定必须对该附加电源进行定期检查和更换。如果某I类设备既可接至供电网工作，也可改由内部电源供电工作，则使用说明书必须明确提出，如果外部导线在安装布线中有疑问时，设备必须由内部电源来运行。 | □ |  |
| f） | 配有一次性电池的设备，在使用说明书中必须要有警告，若在一段时间内可能使用设备时必须取出这些电池，除非不存在产生安全方面的危险的风险。 | □ |  |
| j) | 使用说明书必须：指明有关废物、残渣等的处理以及设备和附件在其使用寿命末期时的任何风险，并提供把这些风险降到最小的建议 | □ |  |
| 6.8.3 | 技术说明书 |
| a) | 技术说明书必须提供为安全运行必不可少的所有数据，包括：①在6.1条中提到的数据②设备的所有特性参数，包括范围、精度和显示值或能够被看到的指示的精密度。 | □ |  |
| aa） | 空气检测器的灵敏度。 | □ |  |
| bb） | 设备校准用测量单位。 | □ |  |
| cc） | 电池充电系统的说明。 | □ |  |
| dd） | 提供防止患者遭受由于设备出错而导致的过流和欠流（如果适用）方法的功能性说明。 | □ |  |
| ee） | 制造商必须说明适用于本标准所有试验的输注管路。 | □ |  |

GB11243-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB11243-2008条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | 6.8.2aa）使用说明书中还必须包括： ——为确保产品符合要求而推荐的保养方法和保养周期的详细说明。 1*说明培养箱只能由经过专门训练的工作人员，在熟悉培养箱使用中普遍已知的风险与好处的合格医务人员指导下使用。 | □ |  |
|  | 2* 阳光直射或其他辐射热源会使培养箱温度升高至危险程度的警告。 | □ |  |
|  | 3* 说明使用氧气会增加着火危险，以及会产生火花的辅助设备不得放入培养箱。 | □ |  |
|  | 4* 警告在接通氧气时，即使是少量易燃剂，如乙醚和酒精等留在培养箱内也能引起着火。 | □ |  |
|  | 5* 按50.108条的规定所测得的培养箱预热时间指标。 | □ |  |
|  | 6* 如适用，推荐使用皮肤温度传感器的放置位置和使用方法，还应包括不要将其用作肛门温度传感器的警告。 | □ |  |
|  | 7* 培养箱的控制温度范围和相对湿度范围的资料。如果培养箱没有提供湿度控制装置，则应在使用说明书中说明。 | □ |  |
|  | 8* 建立符合44.7条要求的推荐方法。 | □ |  |
|  | 9*如适用，说明能放在与培养箱相连的架上的辅助设备最大允许重量。 | □ |  |
|  | ——对于B型应用部分，可能婴儿与地之间无绝缘，须警告要特别注意保证与婴儿相连的附加设备在电气上是安全的。 | □ |  |
|  | ——如适用，应有关于如何检查听觉，视觉报警器的资料。 | □ |  |
|  | ——警告当使用氧气会对培养箱内的婴儿增加噪声声级。 | □ |  |
|  | ——提供与培养箱同时使用的辅助氧气设备的操作说明或如同随机文件中的规定。 | □ |  |
|  | ——说明当提供氧气给婴儿时，应使用氧气分析仪。 | □ |  |
|  | 10 制造商应提供与设备特殊联用品的详细说明（见3.101）。 | □ |  |
|  | 11 制造商须规定在105.1条要求试验的CO2最大值。 | □ |  |
| 报警方法的提供 | 101.5应提供校验音响的和可见的报警方法给使用者，这些方法可作为资料在使用说明书中给出。 | □ |  |
| 二氧化碳（CO2）浓度 | 105.1制造商应在随机文件中规定出在正常状态下进行下述试验时，在婴儿舱内出现的最高二氧化碳浓度。 | □ |  |

# YY0455-2011随机文件内容确认表

| 项目 名称 | YY 0455-2011条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | 6.8.2aa）使用说明书应另外包括： 1说明由控制器独立监控婴儿温度是主要的，但操纵者离开婴儿使设备处于无人管理是不妥当的。 | □ |  |
|  | 2推荐设备加热装置与床势之间容许使用的距离，以及对该距离的不同改变会得到种种结果的说明。 | □ |  |
|  | 3供设备使用的温度传感器，说明推荐使用和固定的方法和位置。 | □ |  |
|  | 4详述设备的报警器和应常规试验的方法。 | □ |  |
|  | 5对于B型应用部分的设备，婴儿与地或许未隔离，警告应采取特别的管理来保证接触婴儿的辅加装置，在电气上是安全的。 | □ |  |
|  | 6如果适用，推荐使用者定期检查插销和挡板的闭合装置，以防止婴儿外落。 | □ |  |
|  | 7说明辅助和附属设备用的全部支承和固定支架，能够被施加的最大负载。 | □ |  |
|  | 8肤温传感器从患者皮肤脱离，设备作用结果的情况。 | □ |  |
|  | 9如果适用，床垫相对设备加热器从水平位置倾斜，会影响设备性能的说明（50.102要求）。 | □ |  |
|  | 10相对50.102的要求，光疗或加热床垫等附件对设备性能影响的说明。 | □ |  |
|  | 11说明设备不适宜使用在有易燃麻醉气体或其他易燃物质的场合，诸如某些清洁液的情况下使用。 | □ |  |
|  | 12对能够使用婴儿控制方式的设备，描述保持婴儿温度方法的说明。 | □ |  |
|  | 13解释为什么使用者应使用婴儿控制方式的说明。 | □ |  |
|  | 14说明以直肠的温度来控制设备回执器的输出是不恰当的。 | □ |  |
|  | 15说明设备不能区分具有皮肤冷（发热）而体内温度高与体内和皮肤温度都低（低温）的差别，并推荐监控患者温度。 | □ |  |
|  | 16说明环境状态（例如：空气流动）会影响婴儿的热平衡。 | □ |  |
|  | 17如果辐射源有极限寿命，制造厂应在随机文件中说明：因为老化，在使用极限寿命后，应更换辐射源。 | □ |  |

YY0455-2011随机文件内容确认表

| 项目 名称 | YY 0455-2011条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | 18说明仅由适当培训的人员来使用设备，并且处于熟悉设备存在风险和益处的合格医务人员指导下。 | □ |  |
|  | 19说明设备对患者会增加难以察觉的水分损耗。 | □ |  |
|  | 20详述设备组合的技术条件（见3.101）。 | □ |  |
| 声压级 | 102.4报警功能的试验 应提供方法，允许操作者检验可听和可见报警的功能。这样的方法可以在使用说明书中给出。 | □ |  |
| 二氧化碳（CO2）浓度 | 103如果婴儿辐射保暖台的床垫上安装隔离婴儿的隔离舱，制造者应在随机文件中说明，在下列正常状态试验期间，隔离舱内会出现的最大二氧化碳浓度。 | □ |  |

YY0636.1-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | YY 0636.1-2008条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随机文件齐全性 | 6.8.1收集容器的容量应在随机文件里注明。 | □ |  |
| 使用说明书 | 6.8.2a)在使用说明书中应增加以下信息： | □ |  |
|  | 1) 负压调节器（如果装有的话）的操作方法和所要求负压值的设定方法； | □ |  |
|  | 2) 使用该吸引设备推荐采用的吸引管道的直径和型号，及其与收集容器连接的方法； | □ |  |
|  | 3) 所有应用部分的清洗和消毒或杀菌的推荐方法 | □ |  |
|  | 4) 为排空收集容器而对其拆卸的方法； | □ |  |
|  | 5) 在所有推荐的工作斜面上进行操作时，收集容器的可用容量以及装在收集容器组件上的溢流保护装置的具体操作方法； | □ |  |
|  | 6)收集容器内泡沫的控制方法； | □ |  |
|  | 7)空气过滤器更换或清洗的方法，以及过滤器外壳清洗或消毒的方法； | □ |  |
|  | 8)有关性能： i) 设备型号，如：医用吸引，高负压、高流量； | □ |  |
|  | ii) 可达到的负压值和流量； | □ |  |
|  | iii) 按6.1 p) 1)，2)或3)的要求，设备相应达到的负压和气流特性。 | □ |  |
|  | 9)吸引管道、收集容器及其他易磨损、易损坏部件的检查方法； | □ |  |
|  | 10)如果有液体或固态物吸进负压泵，设备拆卸和修理的推荐方法； | □ |  |
|  | 11)当溢流保护器工作时，吸引停止的说明，以及纠正这种状态的方法； | □ |  |
|  | 12)外壳的清洗和/或消毒的推荐方法； | □ |  |
|  | 13)对可重复使用的吸引管道进行清洗和消毒或杀菌的说明； | □ |  |
|  | 14)对可重复使用的过滤器组件的任何部分进行消毒或杀菌的说明； | □ |  |
|  | 15)对有关设备的预定用途和限定，包括对该设备是否预定用于卫生保健机构、家庭护理，或者用于野外和/或运输中等加以说明。 | □ |  |

# YY0669-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | YY 0669-2008条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | ——包含胆红素的光致异构体可能引起毒性作用的注意事项； | □ |  |
|  | ——包含某些患者的水平衡可能受打破的注意事项； | □ |  |
|  | ——包含患者靠近光治疗设备可能需要保护及关于附加保护措施细节的注意事项。（例如：防护罩、护目镜） | □ |  |
|  | ——包含制造商推荐不同类型的灯管，包含其辐射强度的信息； | □ |  |
|  | ——包含患者的胆红素值应定期进行测量的注意事项； | □ |  |
|  | ——包含使用反射箔片的光治疗设备会影响辐射时，可能引起体温变化的注意事项； | □ |  |
|  | ——包含只要患者的眼睛可能暴露在光治疗设备的辐射中，给患者提供眼罩的建议； | □ |  |
|  | ——包含如果操作者处于光治疗设备辐照区域时间过长可能会受影响的警告； | □ |  |
|  | ——如果预热时间不是5h，测包含预预热时间； | □ |  |
|  | ——如果调试时间不是0.5h，则包含调试时间； | □ |  |
|  | ——包含在26.101条件下测得的最大噪声声级； | □ |  |
|  | bb) 易燃液体使用 说明书应包含禁止对光治疗设备使用易燃剂(防腐剂，清洗剂等)的注意事项。 | □ |  |
|  | cc) 保护装置的定期检查 使用说明书应包含预期用于防止患者脱离有效表面积的保护装置，必须根据其安全功能进行定期检查。 | □ |  |
|  | dd) 环境影响的详细内容 制造商应说明变化的环境条件对于患者的影响，也就是变化的环境温度、不同的辐射源（绝缘）等。 | □ |  |
|  | ee）辅助搁板的载荷 如果辅助搁板作为光治疗设备的一个整体部分，使用说明书应包含有关安装在光治疗设备表面上辅助装置/部件的最大容许承重量的详细说明。 | □ |  |
|  | ff) 辅助装置的电气安全性 使用说明书应包含辅助装置的安全要求应符合GB9706.1安全通用要求的注意事项。 | □ |  |

YY0669-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | YY 0669-2008条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | gg）药物的光效应 使用说明书应包含禁止把药物和注射液贮藏在辐射区域的注意事项。 | □ |  |
|  | hh) 助燃气体的存在 如果光治疗设备并未设计在助燃气体（例如氧气、氧化氮、麻醉气体）存在下使用，使用说明书应包含光治疗设备不能在助燃气体存在下使用的注意事项。 | □ |  |

YY0732-2009随机文件内容确认表

| 项目名称 | YY 0732-2009标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件 | 6.8.2a)中增加以下内容： 使用说明书中还应包括以下内容： 1）氧气浓缩器的用途； | □ |  |
|  | 2）至少一种适合与氧气浓缩器配用的加湿器的规格型号（如有需要）； | □ |  |
|  | 3）关于氧气浓缩器配用非指定的某种加湿器及给药附件可能影响其性能的声明； | □ |  |
|  | 4）任一加湿器在给药附件中的最佳位置； | □ |  |
|  | 5）关于在某些条件下氧气治疗可能有害的声明及使用该设备前寻求医疗指导的建议； | □ |  |
|  | 6）关于从氧气浓缩器开机至达到规定性能所需时间的声明； | □ |  |
|  | 7）关于氧气浓缩器的空气入口应位于通风良好处的声明； | □ |  |
|  | 8）关于需执行清洁工作的时间间隔和该类清洁所要求细节的声明； | □ |  |
|  | 9）关于除制造商建议的润滑剂外，不得使用其他润滑剂的声明； | □ |  |
|  | 10）关于当氧浓度状态指示器指示氧浓度异常时建议操作者应采取行动的声明； | □ |  |
|  | 11）关于氧气浓缩器放置应避开污染和烟雾的声明； | □ |  |
|  | 6.8.2d)增加：使用说明书中还应包括以下内容： 至少一套完整的适用与氧气浓缩器配用的给药附件的规格（但一次性使用的给药附件除外），以及关于其清洗、灭菌和消毒的建议。 | □ |  |
|  | 6.8.3a)增加：技术说明书应包括以下内容： 1）在出口标称压力为零时在指定的操作者设定值下表示氧浓度值与流量函数的图表； | □ |  |
|  | 2）最大推荐流量应以升/分表示； | □ |  |
|  | 3）在出口标称压力为零和7kPa下在规定的控制设定值下以升/分表示的流量； | □ |  |
|  | 4）氧气浓缩器以本标准50.8给出的方法运行时的最大出口压力； | □ |  |

YY0732-2009随机文件内容确认表

| 项目名称 | YY 0732-2009标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件 | 5）氧气浓缩器在本标准26.2规定的试验条件下运行时的A计权声压级，以分贝表示； | □ |  |
|  | 6）如配有压力释放机构，应以千帕（kPa）表示其动作的压力范围； | □ |  |
|  | 7）在流量为2L/min或在推荐的最大流量下成品气中氧的标称浓度以体积分数表示； | □ |  |
|  | 8）在推荐的最大流量下以体积百分数表示的成品气中氧气浓度的声明； | □ |  |
|  | 9）关于OCSI指示成品气中氧浓度异常时的氧浓度值（有允差）的声明； | □ |  |
|  | 10）关OCSI的使用温度和大气压力范围的声明； | □ |  |
|  | 11）氧气浓缩器运行的温度范围； | □ |  |
|  | 12）对应于0至4000m海拔高度范围内的不同气压条件下，氧浓度随流量的变化。 | □ |  |

# YY0827-2011随机文件内容确认表

| 项目 名称 | YY0827-2011条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用 说明书 | 6.8.2aa）使用说明书中还应包括： 1）为确保产品符合要求而推荐的保养方法和保养周期的详细说明。 | □ |  |
|  | 2）说明转运培养箱只能由经过专门训练的工作人员，并在熟悉转运培养箱使用中普遍已知的风险与好处的合格医务人员指导下使用。 | □ |  |
|  | 3）阳光直射或其他辐射热源会使转运培养箱温度升高至危险程度的警告。 | □ |  |
|  | 4）说明使用氧气会增加着火危险，以及会产生火花的辅助设备不应放入转运培养箱内。 | □ |  |
|  | 5）警告在接通氧气时，即使是少量易燃剂，如乙醚和酒精等留在转运培养箱内也能引起着火。 | □ |  |
|  | 6）按50.108条的规定所测得的转运培养箱升温时间指标。 | □ |  |
|  | 7）推荐使用皮肤温度传感器的放置位置和使用方法。如适用，还应包括不要将其用作肛门温度传感器的警告。 | □ |  |
|  | 8）转运培养箱的控制温度范围和相对湿度范围的资料。如果转运培养箱不具有湿度控制装置，则应在使用说明书中说明。 | □ |  |
|  | 9）建立符合44.7条要求的推荐方法。 | □ |  |
|  | 10）如适用，说明能放在与转运培养箱相连的架上的辅助设备的最大允许重量。 | □ |  |
|  | 11）对于具有B型应用部分的设备，可能婴儿与地之间无绝缘，须警告要特别注意保证与婴儿相连的附加设备在电气上是安全的。 | □ |  |
|  | 12）如适用，应有关于如何检查可听、可见报警器的资料。 | □ |  |
|  | 13）警告使用氧气时会对转运培养箱内的婴儿增加噪声声级。 | □ |  |
|  | 14）提供与转运培养箱同时使用的辅助氧气设备的操作说明或如同随机文件中的规定。 | □ |  |
|  | 15）提供运输时如何限制婴儿在转运培养箱内运动的详细说明。 | □ |  |

GB9706.1-2007外部标记确认表

| 序号 | GB9706.1-2007标准要求 | 适用 情况 | 不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 至少应有下列“永久贴牢的”和“清楚易认的”标记： | □ |  |
| a) | 电网供电设备的外部标记。 | □ |  |
| b) | 内部电源设备的外部标记。 | □ |  |
| c) | 特定电源供电设备的外部标记。 | □ |  |
| d) | 设备和可更换部件上标记的最低要求。 | □ |  |
| e) | 制造商、供应者。 | □ |  |
| f) | 型式标记。 | □ |  |
| g) | －额定供电电压或电压范围； | □ |  |
|  | －电源类别，如相数（单相除外）； | □ |  |
|  | －电流类型。 | □ |  |
| h) | 电源频率（Hz）。 | □ |  |
| j) | 输入功率。 | □ |  |
| k) | 网电源功率输出。 | □ |  |
| l) | －Ⅱ类设备符号。 | □ |  |
|  | －防进液设备的符号。 | □ |  |
|  | －应用部分防电击程度符号：B、BF、CF。 | □ |  |
|  | 多个对电击防护程度不同的应用部分，在相应部位附近的标记。 | □ |  |
|  | 防除颤应用部分符号标识。 | □ |  |
|  | －对心脏除颤器放电效应有防护的患者电缆的标记，标记靠近相应输出端。 | □ |  |
| m) | 运行模式（连续运行可以没有标记）。 | □ |  |
| n) | 熔断器（可触及的，标明型号和标称）。 | □ |  |
| p) | －额定输出电压、电流或功率； | □ |  |
|  | －输出频率。 | □ |  |
| q) | 生理效应（符号和警告性说明）。 | □ |  |
| r) | AP/APG型设备。 | □ |  |
| s) | 高电压端子装置。 | □ |  |
| t) | 冷却条件。 | □ |  |
| u) | 机械稳定性。 | □ |  |
| v) | 若在运输或贮存中要采取特别措施，在包装上应作出相应的标记（见6.8.3d）、10.1及GB/T 191）。 | □ |  |
|  | 拆开包装会造成安全方面危险的标记，应做出相应标记。 | □ |  |
|  | 设备或附件的无菌包装应有无菌标志。 | □ |  |
| y) | －电位均衡端子符号； | □ |  |
|  | －功能接地端子符号。 | □ |  |
| z) | 可拆卸的保护装置。 如果设备具有需要拆掉保护装置才能启动其他应用的特殊功能时，应在该保护装置上标明当该特殊功能不应用时应将它还原的标记。若有联锁装置时则不需要标记（参见6.8）。 | □ |  |

注：信息的缺失和错误，可能导致相关项目不合格，请确认已满足标准要求。

GB9706.1-2007外部标记确认表

样 品 照 片

| 铭 牌 照 片 |  |
| --- | --- |
| 设 备 照 片 |  |
| 外 包 装 照 片 | （必须包含贴有运输和贮存条件的这面） |

YY0709-2009报警信息确认

报警汇总

| 报警名称 | 优先级 | 栓锁（是/否） |
| --- | --- | --- |

报警指示灯特性：

| 报警类型 | 指示灯颜色 | 闪烁频率 | 占空比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高优先级 |  |  |  |
| 中优先级 |  |  |  |
| 低优先级 |  |  |  |

听觉报警信号和信息信号的音量：

单位：dB（A）

| 背景 | 高优先级 | 中优先级 | 低优先级 |
| --- | --- | --- | --- |

YY0709-2009报警信息确认

听觉报警信号特征：

| 特征 | 高优先级 | 中优先级 | 低优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲群中脉冲数 |  |  |  |
| tr |  |  |  |
| td |  |  |  |
| tf |  |  |  |
| ts |  |  |  |
|  |  |  | — |
|  |  | — | — |
|  |  | — | — |
|  |  | — | — |
|  |  | — | — |
|  |  | — | — |
|  |  | — | — |
|  |  | — | — |
| tb |  |  |  |
| 任何两脉冲振幅差异 |  |  |  |
| f0 |  |  |  |
| 符合要求谐波分量数 |  |  |  |

YY0709-2009随机文件内容确认表

| 序 号 | 项目名称 | YY0709-2009条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置/不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书（6.8.2） | aaa)报警系统 使用说明书应： ——提供报警系统的概述，包括每一个可能的报警状态的列表及描述，和适用时给预期操作者关于报警状态是如何确定的总结； | □ |  |
|  |  | ——指示确定报警状态的任何固有延迟； | □ |  |
|  |  | ——说明操作者的位置；和 | □ |  |
|  |  | 包括怎样及何时去验证报警系统是否在起作用。 | □ |  |
|  |  | 如适用，使用说明书应警告不要设置超过极限值的报警限值，这样会导致报警系统失效。 | □ |  |
| 2 | 报警状态（201.1） | 201.1.1如果报警状态被制造商分为生理报警状态、技术报警状态或其他报警状态，则应在使用说明书中进行说明。 | □ |  |
|  |  | 201.1.2报警状态的优先级 报警状态应被分配为一个或多个下述的优先级：高优先级、中优先级、低优先级。除非在专用标准中规定了一个特殊的报警状态的优先级，优先权的分配是风险管理控制的一部分并应基于表201。每个报警状态的优先级应在说明书中说明。优先级可分组定义。 | □ |  |
| 3 | 智能报警系统的说明 （201.2） | 智能报警系统的说明 如果提供了智能报警系统，如适用，使用说明书应概述报警系统如何： | □ |  |
|  |  | a) 确定基于时间、加权、多变量、或其他高级处理的报警状态（包括但不限于算法、神经网络、模糊逻辑等） | □ |  |
|  |  | b) 对于两个或两个以上具有同等优先权的报警状态的报警信号的产生（包括但不限于内部顺序、对产生报警信号的影响）； | □ |  |
|  |  | c) 改变特定报警状态预先分配的优先级或相对优先性（例如：升降或降级）的次序； | □ |  |
|  |  | d) 改变报警信号产生延迟或报警状态延迟；和 | □ |  |
|  |  | e) 改变已产生的报警信号的特性（例如：音量、斜率、速度、紧急程度） | □ |  |
| 4 | 听觉报警信号和信息信号的音量(201.3.3.2) | 符合本条规定所测得的听觉报警信号的声压范围应在使用说明书中说明。 中优先级报警信号的声压级应不超过高优先级报警信号的声压级。若提供，低优先级报警信号的声压级应不超过中优先报警信号的声压级。 若提供听觉信息信号，则应与听觉报警信号区别开，并且信息信号的特征应在使用说明书中说明。 | □ |  |

YY0709-2009随机文件内容确认表

| 序 号 | 项目名称 | YY0709-2009条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置/不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 报警系统延迟(201.4.1) | 如果最大报警状态延迟与最大报警信号产生延迟相加之和超过10s，那么每个分散状态的统计或分散状态之和的统计应在使用说明书中说明。 | □ |  |
|  |  | 如果平均报警状态延迟与平均报警信号产生延迟相加之和超过5s，那么每个延迟或二者之和应在使用说明书中说明。 | □ |  |
| 6 | 制造商设定的报警预置（201.5.2） | 一个报警系统应至少提供一个制造商设定的报警预设。 使用说明书中应说明任何制造商设定的报警预置使用的报警限值和使用的算法的概述。 | □ |  |
| 7 | 不超过30s的中断（201.5.5） | 使用说明书中应注明，当电源丧失时间不超过30s，电源丧失之前的报警设置应被自动恢复。 | □ |  |
| 8 | 报警系统的安全（201.7） | 在技术说明书中应说明禁止访问改变或存储改变的措施（见201.3.3.1，201.5.3.1，201.5.3.2，201.5.4.1，201.8.1，201.8.3和201.10）。 | □ |  |
| 9 | 指示和操作 （201.8.3） | 如果有声音暂停或报警暂停，则使用说明书中应说明其持续时间。 | □ |  |
| 10 | 报警系统（201.11.1） | 分布式报警系统需要安全使用的详细说明应在技术说明书中说明。分布式报警系统是报警系统中一种允许的形式。 | □ |  |
|  |  | 报警系统允许发送或接受数据，包括指示信息信号和报警状态，到或来自分布式报警系统的其他部分。分布式报警系统允许放置在患者环境之外，分布式报警系统的部件允许放置在患者环境之外。在分布式报警系统的不同部件之间可以通过电线、遥测装置或其它方式进行数据传输。 | □ |  |

注：

1、	若适用，请在“适用情况”勾选框中打勾，并在“对应文档名称及其位置”栏中填写对应的文档名称和位置（例如第几页第几行）。

2、	若不适用,请填写不适用理由。

3、	若表格内容的“适用情况”和“对应文档名称及位置/不适用理由”栏皆为空白，表示该内容缺失，不符合标准要求。

4、	填写内容错误可能导致相关项目不合格，务必认真完整填写。

声   明　书

国家食品药品监督局杭州医疗器械质量监督检验中心

浙  江  省  医  疗  器  械  检  验  研  究  院：

委托方提交的被检产品型号为：                           ,

名称为：                                 的样机及部件、文字材料全部真实有效，文字材料的描述与实物一致。若有任何不一致，委托方将承担法律责任。特此声明。

委托方签章

年   月   日