测量、控制和实验室用电气设备受理说明

对于执行GB4793.1标准的测量、控制和实验室用电气设备送检前必须提供以下资料和元器件样品：

一、相关资料：

1.文件

包括技术要求、说明书等。

2.技术资料

1）产品的预期用途说明、组成、安装图、工作原理说明、电路图、电气绝缘图等有助于了解设备特征的资料，其中网电源部分的电气部分必须有详细的电路图。对设备在单一故障时起保护作用的部件应做出详细说明。

2）网电源部分和其他对保证设备的安全起到重要作用的任何元器件应作为关键元器件（如电源线、电源插头、电源连接器、电源线组件、电源插座、X电容、Y电容、电感、滤波器、电源开关、过流释放器、熔断器、熔断器座、变压器、热保护装置、印制线路板、开关电源、电机、隔离器件、绝缘材料、隔离器件、电池、内部网电源电线等元器件），安全关键元器件应提供电气安全认证证书。并请提供电机、热保护装置和受压部件的技术参数；过压安全装置应当符合GB/T 12241 的证明 (流道直径大于或等于8mm,整定压力大于或等于0.1MPa)；有关绝缘材料的CTI、PCB可燃性等级和耐热等级的证明；装有液体的制冷系统的零部件要满足GB 4706 的相关要求证明；整机产品及其零部件包含的有毒有害气体和物质说明；活动部件（含运动运动零部件）的风险管理文档。并请填写表1《关键件列表》。

3）有电源变压器的，请填写表4《电源变压器参数表》，提供变压器的结构图、电气图和电气参数（初级、次级的额定电压、额定电流，熔断器、过电流释放器、热断路器等保护装置的型号/规格和电气绝缘要求等）。

3. 设备的过压等级、污染等级、绝缘图等产品主要安全特征。填写《测量、控制和实验室用电气设备样品基本信息》。

4. 填写《常用测量、控制和实验室用电气设备随机文件内容确认表》。

5. 填写《GB4793.1-2007外部标记确认表》。

6. 填写《声明书》和表3《提交的资料清单》。

注：如资料为外文的，应同时提供中文译稿。

二、需提供的关键件样品

送检设备如有下列关键件，应提供样品，数量如下，并请填写表2《提交的关键件清单》：

1）含有电源变压器的，应提供数量为次级绕组的组数加1个（浸过漆的），另外再提供未浸漆未封装的半成品变压器1只。

2）熔断器(包括热熔断器和过流释放器)每型号至少2个。

3）熔断器座每型号1个。

4）电源插座1个。

5）电源插座至保险丝座之间的电线一段0.5m长。

6）规定的清洗消毒灭菌物质1份。

7）电源软电线1条（含插头）。

8）开关电源每型号1个（若适用）。注：若提供电源适配器，在保证适配器可正常工作下，拆开其外壳。

9）电源开关1个。

10）电机每型号1个。

11）热保护装置每型号1个。

12）过压安全装置每型号1个。

13）有耐热要求的绝缘材料（如非金属外壳）无耐热证明：应提供至少2.5mm厚、10mm的方形或圆形样条一块。

14）有防火要求的元件（导线、连接器，安装元器件的绝缘材料）和印制线路板材料无可燃性等级证明：应提供元件或材料样品12个；样品长：125mm±5mm、宽：13mm±0.5 mm，厚：使用的最小和最大厚度；厚度不应大于13mm，棱边应光滑，圆角半径不应大于1.3mm。

15）对安全关键件已获相关安全认证证书的，但认证标准与GB4793.1-2007不同的，应提供该元件。

注：在检测过程中，发现缺少所需资料和试验元件的，将会通知委托方，请委托方及时提供。

表1  关键件列表

| 序号 | 名称 | 有/否 | 制造商 | 规格型号 | 认证标准 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | □ |  |  |  |  |
| 2 | 电源插头 | □ |  |  |  |  |
| 3 | 电源连接器 | □ |  |  |  |  |
| 4 | 电源线组件 | □ |  |  |  |  |
| 5 | 电源插座 | □ |  |  |  |  |
| 4 | X电容 | □ |  |  |  |  |
| 5 | Y电容 | □ |  |  |  |  |
| 6 | 电感 | □ |  |  |  |  |
| 7 | 滤波器 | □ |  |  |  |  |
| 8 | 电源开关 | □ |  |  |  |  |
| 9 | 过流释放器 | □ |  |  |  |  |
| 10 | 熔断器 | □ |  |  |  |  |
| 11 | 熔断器座 | □ |  |  |  |  |
| 12 | 变压器 | □ |  |  |  |  |
| 13 | 热保护装置 | □ |  |  |  |  |
| 14 | 印制线路板 | □ |  |  |  |  |
| 15 | 开关电源 | □ |  |  |  |  |
| 16 | 电机 | □ |  |  |  |  |
| 17 | 绝缘材料 | □ |  |  |  |  |
| 18 | 隔离器件 | □ |  |  |  |  |
| 19 | 压力释放装置 | □ |  |  |  |  |
| 20 | 电池 | 单体电池 | □ |  |  |  |  |
|  |  | 电池组 | □ |  |  |  |  |
| 21 | 内部网电源电线 | □ |  |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |  |
|  |  | □ |  |  |  |  |

注: 请在“有/否”栏打“√”填写。若有其他关键件，请补充填写。

请附上该表中适用的关键件证书。

表2  提交的关键件清单

| 序号 | 元件名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源变压器 |  |  |  |
| 2 | 熔断器 |  |  |  |
| 3 | 熔断器座 |  |  |  |
| 4 | 电源插座 |  |  |  |
| 5 | 电线一段 |  |  |  |
| 6 | 规定的清洗消毒灭菌物质 |  |  |  |
| 7 | 电源软电线 |  |  |  |
| 8 | 开关电源/适配器 |  |  |  |
| 9 | 电源开关 |  |  |  |
| 10 | 电机 |  |  |  |
| 11 | 热保护装置 |  |  |  |
| 12 | 过压安全装置 |  |  |  |
| 13 | 绝缘材料 |  |  |  |
| 14 | 印制线路板 |  |  |  |

注：

1、该表内容对应《测量、控制和实验室用电气设备受理说明》，提交的关键件要求见《测量、控制和实验室用电气设备受理说明》。

2、该表为提交的关键件实物清单。若有其他关键件，请补充填写并提交。

表3  提交的资料清单

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 |  |  |  |
| 2 | 安装图 |  |  |  |
| 3 | 工作原理图 |  |  |  |
| 4 | 电路图 |  |  |  |
| 5 | 电气绝缘图 |  |  |  |
| 6 | 网电源部分线路图 |  |  |  |
| 7 | 故障保护原理说明 |  |  |  |
| 8 | 关键件列表及证书 |  |  |  |
| 9 | 提交的关键件清单 |  |  |  |
| 10 | 电源变压器参数表 |  |  |  |
| 11 | 电源变压器资料 |  |  |  |
| 12 | 电机技术参数 |  |  |  |
| 13 | 热保护装置技术参数 |  |  |  |
| 14 | 受压部件技术参数 |  |  |  |
| 15 | 过压安全装置参数 |  |  |  |
| 16 | 绝缘材料证明资料 |  |  |  |
| 17 | 冷却系统证明资料 |  |  |  |
| 18 | 有毒有害气体和物质的说明及资料 |  |  |  |
| 19 | 风险管理文档 |  |  |  |
| 20 | 测量、控制和实验室用电气设备样品基本信息 |  |  |  |
| 21 | 声明书 |  |  |  |
| 22 | 常用测量、控制和实验室用电气设备随机文件信息确认表 |  |  |  |
| 22 | GB4793.1-2007外部标记确认表 |  |  |  |

表4 电源变压器参数表

| 设备中变压器代号： |
| --- |
| 变压器材料绝缘等级： □A级材料 □ B级材料 □ E级材料 □ F级材料 □ H级材料 |
| 变压器初、次级绕组之间（A-e）符合双重或加强绝缘要求 |
| 初级绕组 | 输入电压： V | 额定输入电流： A |
| 保护 装置 说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组 | 次级绕组一共有 组 |
| 次级绕组1 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护 装置 说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组2 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护 装置 说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |

注：请完整填写本表，次级绕组超过2组的请填写补充表格。

表4 电源变压器参数表（补充）

| 次级绕组3 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组4 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |
| 次级绕组5 | 输出电压 (V) | 额定输出电流 (A) | 正常工作电流 (A) |
| 保护装置说明 | 无保护装置 |
|  | □ 熔断器： □ 符合GB9364标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合GB9815标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： □ 符合 标准; 熔断特性和额定值： 证书编号： |
|  | □ 过电流释放器： □无延时 释放器跳闸电流: A; 证书编号： □有延时 延时时间: s ; 释放器跳闸电流: A; 证书编号： |
|  | □ 自动恢复的热断路器： 动作温度: ℃; 证书编号： □ 非自动恢复的热断路器：动作温度: ℃; 证书编号： |

样 品 基 本 信 息

| 测量、控制和实验室用电气设备 |
| --- |
| 样品名称 |  |
| 样品型号 |  |
| 样品编号／批号 |  |
| 样品描述 | a) 结构组成： （请只描述送检样品的组成） b）用途： c）主要特征参数： d) 样品尺寸（长×宽×高）： e) 重量： 备注：按送检样品进行描述 |
| 电源 | 交流电源 输入电压： | 频率： | 额定输入功率或电流： |
|  | □单相 | □L+N+PE | □L+N |
|  | □三相 | □L1+L2+L3+N+PE | □L1+L2+L3+N | □L1+L2+L3+PE |
|  | 内部电源 | 电池类型： | 供电电压： |
|  | 直流电源 | 供电电压： | 额定输入功率或电流： |
| 基本安全特征 |
| 海拔高度 |  |
| 环境温度 |  |
| 瞬态过压类别 |  |
| 额定污染等级 | □污染等级Ⅰ □污染等级Ⅱ □污染等级Ⅲ |
| 设备类别 | □固定式设备 □永久性连接设备 □便携式设备 □手持式设备 |

注：1、为避免设备与文档及文档间的样品基本信息不一致，影响检测，务必认真填写该表。检测将基于该表中的产品特征和参数进行！

2、该表中的信息应与技术要求一致。

常用测量、控制和实验室用电气设备随机文件内容确认表

随机文件内容确认的说明：

为保障检测任务的高效进行。请在送检时，参照目录标准在对应位置填写随机文件(说明书)内容确认表，以确认随机文件与标准要求的符合性，以避免条款内容缺失。

填写要求：

- 若适用，请在“适用情况”勾选框中打勾，并在“对应文档名称及其位置”栏中填写对应的文档名称和位置（例如第几页第几行）。

- 若不适用,请填写不适用理由。

- 若表格内容的“适用情况”和“对应文档名称及位置/不适用理由”栏皆为空白，表示该内容缺失，不符合标准要求。

- 请根据产品选择填写该产品适用标准的内容确认表，不适用标准的内容确认表不必提交。

- 填写内容错误可能导致相关项目不合格，务必认真完整填写。

举例：

| 项目 名称 | GB4793.1-2007条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备安装文件 (5.4.3) | 文件应当包括安装和特定的交付使用的说明，以及如果对安全是必要的话，还应当包括在设备安装和交付使用过程中可能发生的危险的警告： a) 装配、定位和安装要求； | ☑ | XX说明书第3页第2行 |
|  | f) 特殊维护要求，如空气、冷却液； | □ | 设备无特殊维护要求 |

常用测量、控制和实验室用电气设备随机文件内容确认表

目录

GB4793.1-2007随机文件内容确认表

GB4793.6-2008随机文件内容确认表

GB4793.9-2013随机文件内容确认表

GB7247.1-2012随机文件内容确认表

YY0648-2008随机文件内容确认表

GB4793.1-2007随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB4793.1-2007条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件概述 (5.4.1) | 为了安全目的，应当随同设备应提供含有下述内容的文件： a) 设备的预定用途； | □ |  |
|  | b) 技术规范； | □ |  |
|  | c) 使用说明； | □ |  |
|  | d) 可从其获得技术帮助的制造商或供货商的名称和地址； | □ |  |
|  | e) 5.4.2～5.4.5 规定的信息； | □ |  |
|  | f) 如果设备上需要标有端子标志，相关测量类别的定义（见5.1.5.2）； | □ |  |
|  | g) 对标有测量类别I 的设备应当给出警告，告诫在测量类别II、III、IV 的范围内进行测量时不能使用该仪器，而且还要在文件中给出详细的额定值，包括额定瞬态过电压值。 | □ |  |
|  | 如果适用，警告语句和对标在设备上的警告符号所做的清楚的解释应当在说明书中给出，或者将其永久、清晰地标在设备上。特别是应当给出一段叙述，说明在标有表1 符号14 的所有的情况下均需要查阅文件，以便弄清潜在危险的性质以及必须采取的任何应对措施。 | □ |  |
| 设备额定值文件 (5.4.2) | 文件应包括下列信息： a) 电源电压或电压范围，频率或频率范围，以及功率或电流额定值； | □ |  |
|  | b) 所有输入和输出连接的说明； | □ |  |
|  | c) 如果外部电路不可触及时，适用于单一故障条件的外部电路绝缘的额定值（见6.6.2）； | □ |  |
|  | d) 为设备设计给定的环境条件范围的说明（见1.4）； | □ |  |
|  | e) 如果标定了设备符合GB4208 时，设备防护等级的说明。 | □ |  |
| 设备安装文件 (5.4.3) | 文件应当包括安装和特定的交付使用的说明，以及如果对安全是必要的话，还应当包括在设备安装和交付使用过程中可能发生的危险的警告： a) 装配、定位和安装要求； | □ |  |
|  | b) 保护接地说明； | □ |  |
|  | c) 与电源的连接； | □ |  |
|  | d) 对永久性连接式设备： 1） 电源布线要求； | □ |  |
|  | 2） 对任何外部开关或断路器（见6.11.2.1）和外部过流保护装置（见9.5.1）的要求，以及将这些开关或电路断路器设置在设备近旁的建议； | □ |  |
|  | e) 通风要求； | □ |  |
|  | f) 特殊维护要求，如空气、冷却液； | □ |  |
|  | g) 发出声响的设备产生的最大声功率等级； | □ |  |
|  | h）与声功率等级有关的说明（见12.5.1）； | □ |  |
|  | i） 对永久连接且不可触及的电压和电流测量电路的端子，有关测量类别、额定最大工作电压或额定最大电流的信息（见5.1.5.2）。 | □ |  |

GB4793.1-2007随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB4793.1-2007条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备的操作文件 (5.4.4) | 如果适用，使用说明应包括： a) 操作控制件及其用于各种操作方式的标识； | □ |  |
|  | b) 不要将设备放在难以操作断开装置的位置的说明； | □ |  |
|  | c) 与附件和其他设备互连的说明，包括指出适用的附件、可拆卸的零部件和任何专用的材料； | □ |  |
|  | d) 间歇工作限值的规范； | □ |  |
|  | e) 在设备上使用的与安全有关的符号的解释； | □ |  |
|  | f) 消耗材料更换的说明； | □ |  |
|  | g) 清洗和消毒的说明； | □ |  |
|  | h) 列出设备中能释放的任何潜在的有毒或有害的气体及其可能的释放量的说明； | □ |  |
|  | i) 关于减小有关可燃液体危险的程序的详细说明[见9.4c）]。 | □ |  |
|  | 在说明书中应当说明，如果不按制造厂规定的方法来使用设备，则可能会损害设备所提供的防护。 | □ |  |
| 设备的维护文件 (5.4.5) | 对责任者为安全目的而需要涉及的预防性维护和检查应当给出足够详细的说明。 | □ |  |
|  | 如果任何软管或装有液体的零部件失效可能会引起危险（见11.7），如有必要，这些说明应当包括任何软管或装有液体的零部件的检查和更换。 | □ |  |
|  | 对于使用可更换电池的设备，应当说明该特定电池的型号。 | □ |  |
|  | 制造厂应当规定出只能由制造厂或其代理机构才能检查或提供的任何零部件。 | □ |  |
|  | 对可更换的熔断器的额定值和特性应当作出说明。 | □ |  |
| 与外部电路的连接概述 (6.6.1) | 与外部电路的连接应当不会： a) 在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电； b) 或者在正常条件和单一故障条件下使设备的可触及零部件变成为危险带电。 应当通过对电路的隔离来实现保护，除非将电路的隔离短路不可能产生危险。 为达到上述的要求，制造商的说明书或设备的标志应当按适用的情况对每个外部端子给出以下信息： 1) 端子已设计成的能保持安全工作的额定条件（最大额定输入/输出电压，连接器特定的型号，已设计的用途等）； | □ |  |
|  | 2) 为符合正常条件和单一故障条件下端子连接时的电击防护要求，对外部电路要求的绝缘额定值。 | □ |  |

GB4793.1-2007随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB4793.1-2007条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动零 部件 (7.2) | 运动零部件应当不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤。 如果由于技术上无法避免的原因，操作人员不得不去接触可能会引起危险的运动零部件才能完成某种操作，例如调节，则如果采取了下列的所有措施，接触运动零部件是允许的： a) 不用工具就不可能接触运动零部件； b) 责任者给出的说明要包括一项声明，即操作人员必须经过培训才能允许进行带有危险性的操作； c) 在接触运动零部件之前必须先行拆除的任何盖子或零部件上要有警告标志（见5.2），标明操作人员未经培训禁止接触。 | □ |  |
| 提起和搬运装置 (7.4) | 质量等于或大于18kg的设备或部件应当装有供提起和搬运用的装置，或在制造厂文件中作出说明。 | □ |  |
| 对装有或使用可燃性液体设备的要求 (9.4) | c) 如果可燃液体能被引燃，则火焰要受到控制，以防止火焰蔓延到设备的外面。应当提供详细的使用说明，规定减小危险的适用程序（见5.4.4）。 | □ |  |
| 声压等级 (12.5.1) | 如果设备产生的噪声达到可能导致危害的等级，则制造厂应当测量设备能产生的最大声压等级（但报警产生的和位于远程的零部件的声压等级不包括在内），而且应当按GB/T 3768和GB/T 16404的规定 计算最大声功率等级。 安装说明书应当规定，责任者如何能确保在设备安装好后位于使用的位置上，设备产生的声压等级不会达到可能导致危害的声压等级值。 | □ |  |
|  | 这些说明应当明确能迅速得到的和切实可行的防护材料，或可以采用的一些措施，包括安装隔音板或消声罩。 | □ |  |
| 超声压力 （12.5.2） | 如果设备的超声压力达到可能会引起危险的等级，则制造商应当测量设备能产生的最大超声压力等级。 | □ |  |
| 有毒和有害气体 (13.1) | 设备在正常条件下不得释放出达到危险量的有毒或有害气体。制造厂的文件应当说明设备能释放出哪一种潜在有毒和有害的气体以及这种气体的释放量。 | □ |  |
| 电池和电池的充电 (13.2.2) | 如果由于装上错误型号的电池（例如，如果规定要装具内部保护的电池）可能会引起爆炸或着火危险，则应当在电池舱、安装支架上或在其近旁标上警告标记，而且还应当在制造厂说明书中给出警告语句。可接受的标志是表1 的符号14。 | □ |  |

GB 4793.6-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB 04793.6-2008条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | 5.4.3设备安装 代替： 文件应包括安装和特定的调试说明（下面列出各种例子），以及如果对安全有必要的话，还应包括设备按照和调试过程中可能发生危险的警告。 | □ |  |
|  | a）装配、定位和安装要求：如果从设备中落下的发热物会造成危险，例如，门打开时，应有一则不得将设备安装在可燃材料表面的警告； | □ |  |
|  | b）保护接地说明； | □ |  |
|  | c）与电源的连接：对可能需要触及的危险带电零部件的设备（见6.1.2），应声明需要安装剩余电流动作电路断路器；当永久与电源连接时，必须有必要的警告和声明（见5.2.101）； | □ |  |
|  | d）对永久连接式设备： 1）电源布线要求； 2）对任何外部开关或电路断路器（见6.11.2.1）和外部过流保护装置（见9.5.1）的要求，以及将这些开关或电路断路器设置在设备近旁的建议； | □ |  |
|  | e）通风要求； | □ |  |
|  | f）特殊维护要求，如空气、冷却液； | □ |  |
|  | g）如果要求进行12.5.1的测量，发出声响的设备产生的最大声功率等级； | □ |  |
|  | h）与声压等级有关的说明（见12.5.1）； | □ |  |
|  | i）干燥要求（见5.4.3.101）； | □ |  |
|  | j）如果材料在加热过程中可能释放危险气体，则安装说明书应有需要排放系统并附加与材料的安全温度有关的限温装置等的警告说明（见5.4.1的注）。 | □ |  |
|  | 5.4.3.101 干燥 如果在潮湿的条件下运输或贮存后， 设备可能达不到本部分的全部安全要求，则安装说明应规定使设备干燥并使其恢复到正常条件所需的时间。说明书应包括如下警告，即设备在干燥过程中可能达不到本部分所有的安全要求。 | □ |  |
|  | 5.4.4.101 清洗和消毒 说明书应包括清洗和（如必要时）消毒的建议，以及经认可的用于清洗和消毒的推荐材料的通用名称，并指出可能使用但与设备零部件或设备内所含材料不相容的材料。 | □ |  |

GB 4793.6-2008随机文件内容确认表

| 项目 名称 | GB 04793.6-2008条款号及标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用说明书 | 说明书也应声明责任者必须确保： a) 如果危险物质泄漏在设备表面或进入设备内部，则应采取适当的消毒； | □ |  |
|  | b) 不能使用与设备零部件或设备内所含材料发生化学反应而引起危险的清洗剂或消毒剂； | □ |  |
|  | c) 如果对消毒剂或清洗剂与设备零部件或设备内所含材料的相容性有疑问，则应咨询制造商或其代理。 | □ |  |
|  | 5.4.5 设备的维护 增加： 在第一段后加入以下两个新段： 如果电源线使用高温或其他专用电缆，则说明书中应声明只能用等效电缆替换。 | □ |  |
|  | 说明书应为责任者规定方法，以检查为安全目的所必需的过热保护或液位保护的装置或系统的有效运行，并应说明实施检查的周期。 | □ |  |
|  | 6.10.1 电源线 增加： 在b）中增加以下内容： 或者，应提供附加防护来防止电源线接触热表面。 | □ |  |
|  | 在c）中增加以下内容： 器具耦合器的额定温度应高于在正常条件下在其任意部分上测得的温度值。 | □ |  |
| 过温保护装置 | 14.3 过温保护装置 如果可行，应为操作人员提供检查在单一故障条件下装置或系统是否能正常工作的方法。使用说明书中应规定检查方法和检查周期。 | □ |  |

GB4793.9-2013随机文件内容确认表

| 项目名称 | GB 4793.9-2013标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 （5.4.1） | 应该对通过本部分规定的保护措施不能降低到允许风险水平的任何风险提供信息。如果需要培训或使用附加的保护装置或个人保护设备来将风险降低到允许风险水平，对这些内容应该作出规定。 | □ |  |
| 设备的运输、安装和装配说明 （5.4.3） | 如果适用，责任者的文件应包含下面内容： a）在交付给责任者后运输的说明； | □ |  |
|  | b）地面承载要求； | □ |  |
|  | c）主要重部件各自的质（重）量； | □ |  |
|  | d）定位和安放说明，包括通风以及操作人员安全和有效的维护所要求的空间； | □ |  |
|  | e）装配说明； | □ |  |
|  | f）保护接地说明； | □ |  |
|  | g）12.5.1要求的声音数据； | □ |  |
|  | h）有关对危险物质的处理，盛装和排放，包括防止回流的要求的说明； | □ |  |
|  | i）流出生物的、化学的物质和热的液体可能产生危险时，所需要的排水系统； | □ |  |
|  | j）有关危险辐射保护措施的详细内容（见第12章）； | □ |  |
|  | k）与电源的连接说明； | □ |  |
|  | l）只适用于永久性连接式设备： 1）电网电源要求和连接的详细内容，包括在最高额定环境温度下所要求的电缆的额定温度； 2）对任何外部开关、断路器（见6.11.2.1）或过流保护装置（见9.5）的要求。如果对安全来说是必要的，建议将这些开关或电路断路器设置在设备的近旁。 | □ |  |
|  | m）特殊维护要求（例如空气、冷却液），包括压力限制。 | □ |  |
| 设备的操作 （5.4.4） | 如果适用，使用说明应包括： a）在所有操作方式下的任一操作顺序中，操作控制件和他们使用的细节； | □ |  |
|  | b）不要将设备放在难以操作断开装置的位置的说明（见6.11） | □ |  |
|  | c）与附件和其他设备互连的说明，包括合适的附件，可拆卸的零部件和任何专用的材料的详细内容； | □ |  |
|  | d）间歇工作的限值； | □ |  |
|  | e）设备上使用的符号的解释，以及在涉及危险的地方，在每一种特殊情况下使用符号的原因。 | □ |  |

GB4793.9-2013随机文件内容确认表

| 项目名称 | GB 4793.9-2013标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备的操作 （5.4.4） | f）在故障发生时，操作人员采取的任何行动的说明； | □ |  |
|  | g）使用推荐的材料进行清洗和消毒的说明和建议（见11.2）； | □ |  |
|  | h）废弃物处理的说明； | □ |  |
|  | i）如果正常使用涉及危险物质的处理，正确使用和培训需求或个人防护措施的说明； | □ |  |
|  | j）处理潜在的传染性物质（如人体样本或试剂）时，如果有可能接触到皮肤，需要使用保护手套； | □ |  |
|  | k）如果在正常使用中设备可能释放出危险的气溶胶蒸汽，对口、鼻或眼睛进行防护的说明； | □ |  |
|  | l）如果潜在的危险的可见或不可见辐射可能被释放出来，对保护装置的说明和要求，如保护眼镜； | □ |  |
|  | m）有关触及运动零部件的说明（见7.2.101和7.2.102）。 | □ |  |
| 由于维修或处理而使设备 停止使用 （5.4.101） | 应该对责任者提供说明以便消除或降低由于停止使用、运输或处理所带来的危险。若有的话，这些说明应包括使用生物危害最小化的要求。 | □ |  |
| 正常使用之外可触及性（7.2.102） | 除正常使用外，在进行例行维护时，如果由于技术上无法避免的原因，操作人员不得不去接触可能会引起危险的运动零部件才能完成某种程序，例如调节，如果采取了下列的所有措施，接触运动零部件是允许的； b）责任者的说明要包括一项声明，即操作人员应经过培训才能允许进行危险性的操作； | □ |  |
|  | c）在接触运动零部件之前应先行拆除的任何盖子或零部件上要有警告标志（见5.2），标明操作人员未经培训禁止接触。作为一种选择，表1的符号14应被标注在盖子或零部件上，在文件中包括警告说明。 | □ |  |

GB7247.1-2012随机文件内容确认表

| 标准 条款 | GB7247.1-2012条款号及标准要求 | 适用情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 用户资料 |  |  |
| a） | 正确装配、维护及安全使用的详细说明，包括为了避免可能受到的有害激光辐射的照射采用明显的警告和适用的分类限制说明。 | □ |  |
| b） | 1M类和2M类产品的附加警告。 | □ |  |
| c） | 对于高于1类AEL的激光辐射，在操作和维护过程中从防护罩发射出的辐射样式要加以说明： 波长； 光束发散角； 脉冲宽度和重复频率； 最大功率或能量输出。 | □ |  |
| d） | 对于嵌入式激光产品和其他组合激光产品，说明组合激光产品的信息。 | □ |  |
| e） | 在适当和有关的地方，3B类和4类激光产品适用的MPE和NOHD。 | □ |  |
| f） | 在适当的地方，选择眼保护信息。 | □ |  |
| g） | 提供欲贴在激光产品上或准备连同激光产品一道提供的所有要求标记及危害警告的字迹清楚的复制件（颜色任意）。 | □ |  |
| h） | 在操作手册中清楚指出所有激光窗口的设置位置。 | □ |  |
| i） | 控制、调整及使用和维护程序一览表，包括警告“注意：若不按此规定使用控制或调整装置、或执行各步操作，就可能引起有害的辐射照射”。 | □ |  |
| 6.2 | 采购及检修说明 |
| a） | 每个激光产品的分类和警告应在总目录、规范活页和明细手册中说明，如果适合，包括6.1 b）中的规定； | □ |  |
| b） | 对检修人员、销售商及其他需要者，应提供详细说明书。 | □ |  |

YY0648-2008随机文件内容确认表

| 项目名称 | 标准要求及YY0648-2008条款号 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 （5.1.1） | 量值和单位的文字符号应符合IEC60027的规定。应尽可能使用包括表1在内的国际上认可的符号。如果需要使用其他附加的符号，则应不可能使它们与国际上认可的符号发生混淆。没有对符号的颜色要求，符号101（见表1）除外。图形符号应在文件中给予解释。 | □ |  |
| 标识 （5.1.2） | 下列附加的内容应标在设备上或包装上或使用说明书中： 序列号，例如SN××××（序列号）或可选用以表1的符号102“LOT”开始的批号； | □ |  |
|  | 下列内容： i)该设备为体外诊断医用设备的清晰的指示； | □ |  |
|  | ii)如果适用，该设备为自测体外诊断医用设备的清晰的指示； | □ |  |
|  | iii）如果会形成潜在的风险，通过制造商和部件标识，以及适当时批号等，对可拆卸器件进行识别； | □ |  |
|  | iv)消耗部件的有效期限，按年、月和日（如相关）顺序表达。 | □ |  |
| 概述 （5.4.1） | 应该对通过本标准规定的保护措施不能降低到容许的风险水平的任何风险提供信息。如果需要培训或使用附加的保护措施或个人防护设备来将风险降低到容许的风险水平，对这些内容应该作出规定。 | □ |  |
| 设备的运输、安装和装配说明 （5.4.3） | 如果适用，提供给责任者的文件应包含下面内容： 在交付给责任者后运输的说明； | □ |  |
|  | 地面承载要求； | □ |  |
|  | 主要重部件各自的重量； | □ |  |
|  | 定位和安放说明，包括通风以及安全和有效的操作人员维护所要求的空间； | □ |  |
|  | 装配说明； | □ |  |
|  | 保护接地说明； | □ |  |
|  | 12.5.1要求的声音数据； | □ |  |
|  | 有关对危险物质的处理，封闭和排放，包括防止回流的要求的说明； | □ |  |
|  | 流出生物的，化学的物质和热的液体可能产生危险时，所需要的排水系统。 | □ |  |
|  | 有关危险辐射保护措施的详细内容（见第12章）； | □ |  |
|  | 与电源的连接； | □ |  |

YY0648-2008随机文件内容确认表

| 项目名称 | 标准要求及YY0648-2008条款号 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备的运输、安装和装配 说明 （5.4.3） | l) 只适用于永久性连接式设备： 1）电网电源要求和连接的详细内容，包括在最高额定环境温度下所要求的电缆的额定温度； 2）对任何外部开关或断路器（见6.11.2.1）和外部过流保护装置（见9.5.1）的要求，以及开关或断路器应该靠近设备的建议，如果这对安全来说是必需的。 | □ |  |
|  | m) 特殊维护要求（例如空气、冷却液），包括压力限制。 | □ |  |
| 设备的操作 （5.4.4） | 如果适用，使用说明应包括： 在所有操作方式下操作控制件及其使用的详细内容，和操作的顺序； | □ |  |
|  | 不要将设备放在难以操作断开装置的位置的说明（见6.11） | □ |  |
|  | 与附件和其他设备互连的说明，包括合适的附件，可拆卸的零部件和任何专用的材料的详细内容； | □ |  |
|  | 间歇工作的限值； | □ |  |
|  | 设备上使用的符号的解释，以及在涉及危险的地方，在每一种特殊情况下使用符号的原因。 | □ |  |
|  | 如果发生故障，任何操作人员可以采取的行动的说明； | □ |  |
|  | 清洗和消毒的说明的建议，以及推荐的材料（见11.2）； | □ |  |
|  | 废弃物处理的说明； | □ |  |
|  | 如果正常使用涉及危险物质的处理，正确使用和需要培训或个人防护措施的说明； | □ |  |
|  | 处理潜在的传染性物质（如人体样本或试剂）时，如果有可能接触到皮肤，需要使用防护手套或其他防护措施； | □ |  |
|  | 如果在正常使用中设备可能释放危险的气溶胶蒸气，对口、鼻或眼睛进行防护的说明； | □ |  |
|  | 如果潜在的危险的可见或不可见辐射可能被释放出来，对防护装置的说明和要求，如防护眼镜； | □ |  |
|  | 在说明书中应声明，如果不按制造商规定的方法来使用设备，则设备所提供的防护可能会被破坏。 | □ |  |
| 自测体外诊断医用设备 （5.4.4.101） | 自测体外诊断医用设备的使用说明书要求在附录BB中给出。 | □ |  |

YY0648-2008随机文件内容确认表

| 项目名称 | 标准要求及YY0648-2008条款号 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 由于维修或处理而使设备停止使用 （5.4.101） | 应该对责任者提供说明以便消除或降低停止使用，运输或处理中所涉及的危险。这些说明应包括使生物危害最小化的要求。 | □ |  |
| 运输和贮存 （5.4.102） | 制造商应规定运输和贮存条件。文件中应包括允许的运输和贮存环境条件的规定，这些规定应该重现在设备包装的外面（见5.1）。 | □ |  |

YY0648-2008随机文件内容确认表

| 自测体外诊断医用设备的使用说明书内容确认表 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- |
| BB.1警告说明 | □ |  |
| 1）检验电压的设置与供电电压相匹配 | □ |  |
| 2）与电网电源连接： a）只适用于插头连接式设备：在需要保护接地的地方，将设备插入有地连接的供电插座中； | □ |  |
| b）只适用于永久性连接设备：设备在被合格的电工或授权的服务工程师安装好之前，不要使用设备。 | □ |  |
| 3）在使用设备之后立即拔掉插头。 | □ |  |
| 4）在液体注入设备之前拔掉插头。 | □ |  |
| 5）不要将设备放入液体中，也不要将它放在可能掉进液体的地方，如果设备变湿，在接触设备之前要拔掉插头。 | □ |  |
| 6）设备在插上电源的情况下，不要离开设备使其处于无人看管的状态。 | □ |  |
| 7）只能按使用说明书描述的用途使用设备。 | □ |  |
| 8）不要使用不是制造商提供或建议使用的附件。 | □ |  |
| 9）如果设备工作不正常或已受损，不要使用设备。 | □ |  |
| 10）不要使设备或其软线接触过热而不能触及表面 | □ |  |
| 11）不要阻塞通风口，也不要将设备放置在可能阻塞通风口的柔软表面上，要使通风口远离软布、毛发、绒毛等。 | □ |  |
| 12）不要在设备顶部放置任何物品。 | □ |  |
| 13）除非使用说明书特别要求这样做，否则不要使任何物品掉入或放入设备的开口，管路或接缝。 | □ |  |
| 14）不要在有气溶胶飞沫使用或氧气受管理的地方使用设备。 | □ |  |
| 15）不要在户外使用设备。 | □ |  |

YY0648-2008随机文件内容确认表

| 自测体外诊断医用设备的使用说明书内容确认表 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- |
| BB.2首次使用前的操作说明 | □ |  |
| a) 装配说明 | □ |  |
| b) 任何必要的保护接地的说明 | □ |  |
| c) 对插头连接的设备,供电电源的要求 | □ |  |
| d) 永久性连接式设备： 1) 电网电源要求和连接的详细内谷，包括电缆线的额定温度要求； | □ |  |
| 2) 对任何外部天关或断路器(见6.11.2.1)或外部过流保护装置(见9.5.1)的要求.还应包括开关或断路器应该靠近设备的建议； | □ |  |
| e) 对于使用电池的设备,电池型号及安装方法； | □ |  |
| f) 与附件或其他设备连接说明； | □ |  |
| g) 对于多电压的设备,如何将电压选择器设置到正确值以及如何检查设置的说明 | □ |  |
| h) 定位和安放说明，包括： 1)设备周围在维护或服务期间接触的需要保持空旷的空间的详细内容； 2) 不要将设备放置在断开装置操作困难的位置的说明； | □ |  |
| i) 非电力供应要求，如水或气； | □ |  |
| j) 排水装置的要求，包括防止回流的说明； | □ |  |
| k) 通风和排气系统的要求； | □ |  |
| 1) 功能性检查和校准的说明。 | □ |  |
| BB.3操作说明 | □ |  |
| a)在所有操作方式下操作控制件及其使用的详细内容； | □ |  |
| b)设备上使用的符号的解释； | □ |  |
| c)间歇工作的限值； | □ |  |

YY0648-2008随机文件内容确认表

| 自测体外诊断医用设备的使用说明书内容确认表 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- |
| d)被认可可以与设备一起使用的附件和可拆卸部件(包括可以被使用者更换的电池和熔断器)的详细内容，对那些必须仅能从制造商或授权供应商处得到的部件进行声明； | □ |  |
| e)与设备一起使用的所有消耗材料(包括水)的类型和数量的详细内容，对那些必须仅能从制造商或授权供应商处得到的材料进行声明，并给出贮存说明； | □ |  |
| f)如果正常使用中涉及对危险物质或具有潜在传染性物质的处理，它们的正确使用和需要培训或个人防护设备的说明； | □ |  |
| g) 处理传染性物质(如试剂或人体样本)时，如果有可能接触到皮肤，需要使用合适的防护手套或其他个人防护措施； | □ |  |
| h)如果在正常使用中设备可能释放出危险的气溶胶蒸气，对口、鼻或眼睛进行防护的说明； | □ |  |
| i)如果潜在的危险的可见或不可见辐射可能被释放出来，对防护装置的说明 | □ |  |
| j) 故障情况下所要采取的行动的说明，包括故障诊断，并规定使用者能采取行动的界限； | □ |  |
| k)设备在不使用期间的看护和贮存说明，特别提及防止对软电线的损伤； | □ |  |
| l)由使用者进行的预防性维护和检查的说明，以及必须只能由授权的服务工程师进行的任何维护或检查的详细内容； | □ |  |
| m)清洁和消毒的说明，以及推荐的材料； | □ |  |
| n)废物处理的说明。 | □ |  |

GB4793.1-2007外部标记确认表

| 条款号 | GB4793.1-2007标准要求 | 适用 情况 | 不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2a) | 制造厂或供应商的名称或商标； | □ |  |
| b) | 型号、名称或能识别设备的其他方法。如果标有相同识别标志（型号）的设备是在一个以上的生产场地制造的，设备的生产场地。 | □ |  |
| 5.1.3a) | 1）交流：额定电网电源频率或频率范围； | □ |  |
|  | 2）直流：表1的符号1； | □ |  |
| b) | 额定电源电压值或额定电源电压范围； | □ |  |
| c) | 最大额定功率（用W标出有功功率或用VA标出视在功率）或最大额定输入电流。 | □ |  |
|  | 如果设备可以使用一个以上的电压范围，则应当对应每个电压范围分别标出，除非最大值与最小值相差不大于平均值的20%。 | □ |  |
| d) | 对操作者能设置成使用不同额定电源电压的设备，应当装有设置设备电压的指示装置。 | □ |  |
|  | 如果设备在结构上做成不用工具就能改变电源电压的设置，则在改变电压设置的操作时也应当能同时改变电压的指示。 | □ |  |
| e) | 对能插入标准电源插头的辅助电源插座，如果其供电与电网电源电压不同，则应当标出该供电电压。 | □ |  |
|  | 如果该插座仅供特定的设备使用，则：该插座的标志应当能识别预定与其使用的设备； | □ |  |
|  | 如果不标这种标志，则应标出最大额定电流或功率；或 | □ |  |
|  | 在插座旁标上表1的符号14，并将全部细节在文件中作出说明。 | □ |  |
| 5.1.4 | 对可由操作人员更换的任何熔断器应当在其熔断器座旁标上使操作人员能识别正确更换熔断器的标志（见5.4.5）。 | □ |  |
| 5.1.5 | 如果对安全是有必要的话，则对端子、连接器、控制件以及指示器应当给出其用途的指示。 | □ |  |
|  | 如果没有足够的空间，可以使用表1的符号14。 | □ |  |
| 5.1.5.1 | 与电网电源相连的端子应当是能识别的： | □ |  |
| a) | 功能接地端子，用表1的符号5； | □ |  |
| b) | 保护导体端子用表1的符号6， | □ |  |
|  | 但当保护导体端子是经认可的电网电源器具输入插座的一部分时除外。 | □ |  |
| c) | 对6.6.3 允许与可触及导电零部件相连的控制和测量电路端子，如果该端子的这种连接不是显而易见的，则用表1 的符号7； | □ |  |
| d) | 从设备内部获得供电的而且是危险带电的端子应当标上电压、电流、电荷、能量值或量程， | □ |  |
|  | 或者标上表1的符号14。 | □ |  |
|  | 本要求不适用于使用的是标准电源插座的电源插座； | □ |  |
| e) | 可触及导电零部件相连的可触及功能接地端子，应当标上这种连接情况的指示，除非这种连接是显而易见的。对这种标志可用表1的符号8。 | □ |  |
| 5.1.6 | 若电源开关或断路器被用来作为断开装置，则应当清楚地标出其“通”位和“断”位。 | □ |  |
|  | 若按钮开关被用来作为电源开关，则可以用表1 的符号9 和15 来表示“通”位，或可以用表1的符号10 和16 来表示“断”位，并将这一对符号（9 和15；10 和16）靠近在一起。 | □ |  |

GB4793.1-2007外部标记确认表

| 条款号 | GB4793.1-2007标准要求 | 适用 情况 | 不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.7 | 全部用双重绝缘或加强绝缘保护的设备应标有表1的符号11，但装有保护接地端子的设备除外。 | □ |  |
|  | 只有局部用双重绝缘或加强绝缘保护的设备不得标上表1的符号11。 | □ |  |
| 5.2 | 警告标志在设备准备作正常使用时就能看见。 | □ |  |
|  | 如果某个警告标志适用于设备的某个特定部分，则该标志应当标在该特定部分上或标在其附近。 | □ |  |
|  | 如果为了保持设备提供的防护而需要责任者或操作人员去查阅说明书，则设备应当标有表1 的符号14。符号14 不需要与在说明书中作出的解释的符号一起使用。 | □ |  |
|  | 如果说明书说明，操作人员可以用工具接触在正常条件下可能是危险带电的零部件，则应当标有警告标志，说明在接触前必须使设备与危险带电电压隔离或断开危险带电电压。 | □ |  |

注：信息的缺失和错误，可能导致相关项目不合格，请确认已满足标准要求。

GB4793.1-2007外部标记确认表

样 品 照 片

| 铭 牌 照 片 |  |
| --- | --- |
| 设 备 照 片 |  |
| 外 包 装 照 片 | （必须包含贴有运输和贮存条件的这面） |

声   明　书

国家食品药品监督局杭州医疗器械质量监督检验中心

浙  江  省  医  疗  器  械  检  验  研  究  院：

委托方提交的被检产品型号为：                             ,

名称为：                                 的样机及部件、文字材料全部真实有效，文字材料的描述与实物一致。若有任何不一致，委托方将承担法律责任。特此声明。

委托方签章

年   月   日