医疗器械产品技术要求文件

产品技术要求编号：

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

医用外科口罩

产品技术要求编号：

医用外科口罩

1.产品型号/规格及其划分说明

1.1产品型号及划分说明：医用外科口罩（以下简称口罩）按面罩形状划型号，型号为：平面形

1.2产品规格及划分说明：医用外科口罩按面罩尺寸划分规格，规格为：17.5×9.5。

1.3结构组成：医用外科口罩由口罩体、口罩带、鼻夹组成，口罩体由无纺布和聚丙烯熔喷布组成。

2.性能指标

2.1外观

口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍。

2.2结构与尺寸

口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。尺寸为长17.5cm，宽9.5cm，允差±0.5cm。

2.3鼻夹

2.3.1口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。

2.3.2鼻夹长度应不小于8.0cm。

2.4口罩带

2.4.1口罩应戴取方便。

2.4.2每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。

2.4.3 系带型口罩每根带长应小于30cm。

2.5 过滤效率

2.5.1细菌过滤效率（BFE）

口罩的细菌过滤效率应不小于95%。

2.5.2 颗粒过滤效率（PEE）

口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。

2.6压力差

口罩两侧面进行气体交换的压力差△P应不大于49Pa。

2.7 合成血液穿透

2mL合成血液以16.0kPa（120mmHg）压力喷向口罩样品外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。

2.8阻燃性能

口罩材料不应为易燃性材料，移离火焰后继续燃烧应不超过5s

2.9口罩应无菌。

2.10口罩经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。

3.检验方法

3.1外观

用3个样品进行试验，目视检查，应符合2.1的要求。

3.2结构与尺寸

用3个样品进行试验，实际佩戴，并以通用或专用量具测量，应符合2.2的要求。

3.3鼻夹

3.3.1检查鼻夹材质并手试弯折，应符合2.3.1的要求。

3.3.2以通用或专用量具测量，应符合2.3.2的要求。

3.4口罩带

3.4.1用3个样品进行试验，通过佩戴检查其调节情况，均应符合2.4.1的要求。

3.4.2用3个样品进行试验，以10N的静拉力进行测量，持续5s，结果均应2.4.2的要求。

3.4.3用通用量具测量，应符合2.4.3的要求。

3.5过滤效率

按照YY0469-2011中5.6测试方法进行试验，结果均应符合2.5的要求。

3.6压力差

按YY0469-2011中5.7的试验方法进行试验，结果应符合2.6的要求。

3.7 合成血液穿透

按YY0469-2011中5.5的试验方法进行试验，结果应符合2.7的要求。

3.8 阻燃性能

按YY0469-2011中5.8的试验方法进行试验，结果应符合2.8的要求。

3.7无菌

按照GB/T14233.2-2005第3章规定的无菌试验方法进行，结果应符合2.9的要求。

3.8环氧乙烷残留量

按照GB/T14233.1-2008中规定的方法进行试验，结果应符合2.10的要求。